Nieuwe ontwikkelingen in mycobacteriële diagnostiek

Vergelijking van T-SPOT.TB en QuantiFERON®-TB Gold IT

&

toename M. gordonae isolaten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Afstudeerscriptie

Ysadéla Kuijs

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Nieuwe ontwikkelingen in mycobacteriële diagnostiek

Vergelijking van T-SPOT.TB en QuantiFERON®-TB Gold IT

&

toename M. gordonae isolaten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ysadéla Kuijs

Hogeschool Utrecht

Life Sciences, Medische Microbiologie

Dick van Brenk

13 november – 30 augustus

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Arts microbioloog Peter Wever

Arts microbioloog Nicole Renders

Jamie Meekelenkamp

Lia van de Corput

Afbeelding kaft: ZN kleuring van Mycobacterium tuberculosis.

# Voorwoord

Gedurende de periode van 13 november t/m 30 augustus heb ik een gecombineerde diagnostiek en afstudeerstage gelopen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch. De reden van deze combinatie is het niet op rolletjes verlopen van de afstudeeropdracht (uitbraak MRSA, TB verdachte op de afdeling en de 3 maanden durende levering van supplementen)

Des al niet te min was het een leerzame en leuke ervaring.

Daarom wil ik P. Wever, J. Meekelenkamp, R. Huijsmans en  K. Oostelbos in de eerste plaats van harte bedanken voor hun geduld en hulp tijdens het onderzoek. Daarnaast ook een dankwoord voor alle andere medewerkers op het Medisch Microbiologisch lab en Moleculaire Diagnostiek voor hulp en steun ontvangen.

Ysadéla Kuijs

122547

30 -8-2007

Den Bosch

# Afkortingen

APC= Antigeen Presenterende Cellen

BCG= Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Gúerin

BD= Becton Dickinson

BSA= Bovine serum albumin

CD2= T-cel erythrocyt receptor

CFP-10= 10kD Culture Filtrated Protein

CPT= Cell Preparation Tube

Ct= Cycle treshold

DNA= DesoxyriboNucleic Acid

ELISPOT= Enzym-Linked Immunosorbent Spot

ESAT-6 = 6kD Early Secreted Antigenic Target

FZ= Fysiologisch zout

GD= Green Diluent

IFN= Interferon

IGRA= Interferon Gamma Release Assay

JBZ= Jeroen Bosch Ziekenhuis

KT= Kamer Temperatuur

LKCH= Laboratorium Klinische Chemie

MD= Moleculaire Diagnostiek

MHC= Major Histoligy Complex

NK= Natural Killer cellen

PCR= Poly Chain Reaction

PHA= phytohaemagglutinine

TCR= T Cel receptor

PhHV= Phocine Herpes Virus

RD1= Region of Difference 1

RNA= Ribonucleic Acid

STAR buffer = Stool Transport And Recovery  buffer

TBC= tuberculose

ZN= Ziehl-Neelsen

# Samenvatting

Mycobacterium tuberculosis is één van de meest pathogene ziekteverwekker bij de mens. Dit blijkt uit het feit dat er per jaar steeds meer infecties met M. tuberculosis worden waargenomen over de hele wereld. Door diagnostiek via de Mantoux worden er bij BCG gevaccineerden vaak vals positieve uitslagen waargenomen. Mede daarom zijn er twee Interferon Gamma Release Assay’s (IGRA) ontwikkeld, T-SPOT.TB en QuantiFERON® Gold IT (QFT). Deze specifieke bloedtesten zijn gebaseerd op de productie van Interferon γ (IFN-γ) door T-cellen die getriggerd zijn door M. tuberculosis infectie (zowel latent als actief). Uit literatuuronderzoek is gebleken dat vooral de specificiteit van deze testen hoog is. Diagnostiek middels een Mantoux (met een hoge sensitiviteit) in combinatie met een IGRA-test zou wellicht het aantonen van een actieve of latente TBC-infectie vereenvoudigen. Op het JBZ zijn deze twee testen naast elkaar uitgevoerd waaruit vergelijkbare resultaten ijn verkregen. Echter bij immuungecomprimenteerden scoorden alle twee de testen slecht. De T-SPOT.TB vanwege de lage celcount en de QFT vooral vanwege een te lage Mitogeen respons. Maar ook de oude Mantoux-test geeft regelmatig dubieuze resultaten. Ook dit pleit voor een mogelijke verbetering in de diagnostiek indien de Mantoux en de IGRA gezamenlijk getest worden. Het grootste verschil tussen de twee IGRA-testen zit hem voornamelijk in de uitvoering. De QFT scoort duidelijk beter indien men kijkt naar gebruiksvriendelijkheid en kosten.

Naast dit eerste onderzoek is er ook een isolatie- en kweekmethode opgesteld om aan te tonen of Mycobaterium gordonae aanwezig is in leidingwater en of deze in staat is de mens te koloniseren door het drinken van water. Onderzoek hiernaar is gedaan vanwege een toename van M. gordonae isolaten sinds november 2003 in kweken, afgenomen voor onderzoek op mycobacteriën. Dit zou door het leidingwater kunnen komen, al heeft onderzoek naar kolonisatie in dit onderzoek dat niet aangetoond. Ook de eventuele toename van sensitiviteit van de plastic MB/BacT flessen die nu gebruikt worden in standaard mycobacterie onderzoek ten opzichte van de glazen MB/BacT flessen die tot oktober 2003 zijn gebruikt, toonde geen verschil aan.

Het kweken van M. gordonae uit leidingwater is mogelijk na concentratie en zuivering van de monsters.

# Summary

Mycobacterium tuberculosis is one of the most virulent pathogens in humans. Globally world the number of people infected with M. tuberculosis increases. People who are BCG vaccinated often give a false positive result when tested with a Mantoux due to cross reaction. That’s why two Interferon Gamma Release Assays (IGRA) are developed, T-SPOT.TB en QuantiFERON® Gold IT (QFT). These specific blood assay’s are based on the release of Interferon γ (IFN-γ) by T cells which are triggered due to a M. tuberculosis infection (latent as well as active). Literature study showed that especially the specificity was high in these tests. Diagnostics with a Mantoux (with high sensitivity) in combination with one of the IGRA-tests would perhaps simplify detection af an active or latent Tuberculosis infection. At the JBZ these two IGRA’s were compared to each other and it turned out that both tests gave similar results.

Especially people with immune deficiency had poor results in both tests, the T-SPOT.TB due to a to low cell count and QFT due to a too low Mitogen response. But a Mantoux has often doubtful results. These facts plead in favor for a possible diagnostic improvement in case the Mantoux and the IGRA are tested together. The biggest difference between these two IGRA’s is mainly the execution. The QFT scored obvious better when looked at user-friendliness and costs.

Beside this research, isolation and growth methods were performed to see if Mycobacterium gordonae is present in tap water and if this bacterium is capable of colonizing humans by drinking this water. This research had been set up because of an increase of M. gordonae isolates since November 2003 in specimens for mycobacterium diagnostics. Tap water could be the reason although colonization isn’t proven in this research.

Also a possible increase of sensitivity of plastic MB/BacT bottles that are used in standard mycobacterium research towards glass MB/BacT bottles that were been used till October 2003, showed no difference.

Growing M. gordonae from tap water is possible after concentration and purification of samples.

Hoofdstuk 1 Inleiding	1

§1.1 Probleemstelling	1

§1.2 Doelstelling	1

§1.3 Opbouw verslag	2

Hoofdstuk 2 Mycobacteriën	3

§ 2.1 Mycobacterium tuberculosis	3

§2.1.1 Pathogenese	3

§2.1.2 Ziektebeeld	3

§2.1.3 Diagnostiek	3

§2.1.3.1 Kweek	3

§2.1.3.2 Mantoux reactie	4

§2.1.3.3 Röntgenonderzoek	4

§2.1.3.4 Preventie	5

§2.1.4  ESAT-6 en CFP-10	5

§2.1.5 Interferon γ	5

§2.2 Mycobacterium gordonae	6

Hoofdstuk 3 Inleiding op de experimenten	7

§3.1 IGRA testen:	7

§3.1.1 T.Spot.TB; Principe van een Enzym-Linked Immunosorbent spotvorming (ELISPOT)	7

§3.1.2 Principe van QuantiFERON®-TB IT	8

§3.2 M. gordonae experimenten	9

§3.2.1 Isolatie	9

§3.2.2 Kweken	9

§3.2.3 ZN kleuring	9

§3.2.4 EasyMAG	9

§3.2.5 Real time PCR	10

Hoofdstuk 4 Materiaal en Methode	12

§4.1 M. tuberculosis	12

§4.1.1 T-SPOT.TB (Protocol 1)	12

§4.1.2 QuantiFERON®-TB Gold IT  (Protocol 2)	14

§4.2 M. gordonae	16

§4.2.1 Verdunningsreeks (Protocol 3)	16

§4.2.2  Filtreren van leidingwater (Protocol 4)	17

§4.2.3 Kweken van M. gordonae gefiltreerd uit leidingwater (Protocol 5)	18

§4.2.4 Aantonen van M. gordonae DNA in leidingwater door middel van                    Real  Time PCR (Protocol 6)	19

§4.2.5 Protocol: Inzetten en aflezen van keeluitstrijk mbv BacTAlert (Protocol 7)	20

§2.4.6 Onderzoek naar temperatuur tolerantie M. gordonae (protocol 8)	22

§2.4.7: Verwijderen contaminatie bij isolatie M. gordonae uit leidingwater                                                                          (protocol 9)	23

Hoofdstuk 5 Resultaten	24

§5.1 Resultaten van T-SPOT en QuantiFERON	24

§5.1.1 Kosten vergeleken van T-SPOT en QuantiFERON	24

§5.1.2 Resultaten per test apart:	24

§5.1.3 Testen met elkaar vergeleken:	25

§5.2 M. gordonae onderzoeksresultaten	26

§5.2.1 Resultaten verdunningreeks M. gordonae in BacTAlert	26

§5.2.2 Resultaten kweken en PCR M. gordonae	27

§ 5.2.3 Resultaten decontaminatie van filtraatmonsters en temperatuur tolerantie         M. gordonae	34

§5.2.3 Keelkweken M. gordonae	34

§5.3 M. gordonae in de IGRA testen	34

Hoofdstuk 6 Discussie	35

§5.1 Discussie IGRA testen	35

§6.2 Discussie M. gordonae	36

Hoofdstuk 7 Conclusie	38

§7.1 M. tuberculosis	38

§7.2 M. gordonae	38

§7.3 M. gordonae in IGRA testen	39

Literatuurlijst:	40

Bijlagen	A

Schema I	B

Schema II	C

Schema III	D

Protocol 1 T-SPOT.TB	E

Protocol 2 Quantiferon®-TB Gold IT	H

Protocol 3 Verdunningsreeks M. gordonae	L

Protocol 4: Filtreren van leidingwater	M

Protocol 5: Kweken van M. gordonae gefiltreerd uit leidingwater	 N

Protocol 6: Aantonen van M.gordonae DNA in leidingwater        door middel van RealTime PCR	O

Protocol 6A: Her-isolatie M. gordonae DNA mbv S.T.A.R. buffer.	Q

Protocol 7: Inzetten en aflezen van keeluitstrijk mbv BacTAlert	R

Protocol 8: Onderzoek naar temperatuur tolerantie                    M. gordonae	U

Protocol 9: Verwijderen contaminatie bij isolatie                            M. gordonae uit leidingwater	V

# Hoofdstuk 1 Inleiding

## §1.1 Probleemstelling

Mycobacterium tuberculosis is één van de meest pathogene ziekteverwekkers bij de mens. Jaarlijks ontwikkelen wereldwijd negen miljoen mensen tuberculose (TBC), waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden. Vooral mensen met een zwak immuniteitssysteem lopen gevaar op besmetting, wat verklaart waarom de snelle verspreiding van het aids-virus de verspreiding van TBC heeft opgedreven. TBC is mondiaal aansprakelijk voor het overlijden van vijftien procent van de aidspatiënten. Nederland en de overige West-Europese landen vormen een enclave waar TBC nog zelden voorkomt. Toch slaagt men er niet in om de ziekte te elimineren ondanks alle goede zorgvoorzieningen. Het absolute aantal patiënten met open tuberculose daalde van 359 in 2004 naar 252 patiënten in 2005. De incidentie van tuberculose in landen in Oost-Europa stijgt nog door en vormt wereldwijd een grote bedreiging voor tbc-bestrijding. Deze stijging komt deels door een toename van resistente stammen, maar ook omdat M. tuberculosis in staat is latent aanwezig te blijven dat wil zeggen zonder klinisch ziektebeeld. [5]

Vooral in het geval van een laag endemisch land zoals Nederland is het belangrijk dat er een sensitieve en specifieke test is om infectie met M. tuberculosis te detecteren. Naast het probleem dat een mycobacteriële kweek vaak lang duurt (ongeveer 6 weken) is de snellere detectie door het zetten en aflezen van een Mantoux onbetrouwbaar. Deze Mantoux, waarbij tuberculine onder de huid wordt ingespoten, kan vals positief worden wanneer de patiënt is gevaccineerd met BCG. Bij een ernstige acute infectie kan de Mantoux zelfs vals negatief zijn.[7] Omdat het aflezen van de Mantoux beïnvloed wordt door persoonsgebonden factoren en de klinische of epidemiologische situatie waartoe de test aanleiding vormde, kan de interpretatie variëren.

Naast het probleem om een snelle en specifieke methode voor M. tuberculosis diagnostiek te vinden is er aangetoond dat in het JBZ sinds november 2003 een toename is waargenomen van M. gordonae isolaten in de op mycobacteriën aangevraagde kweken. Het is niet duidelijk hoe deze a-typische en niet klinisch relevante (behalve bij immuungecompromiteerden) mycobacterie in de monsters terechtkomen. Zou dit liggen aan het leidingwater waarin een hoge concentratie M. gordonae aanwezig is en dat drinken ervan kolonisatie in de het lichaam veroorzaakt? Of is er een verandering in de kweekmethode waardoor deze specifieker geworden is? Want sinds oktober 2003 is er in het medisch microbiologisch laboratorium een overstap gemaakt van glazen kweekflessen voor de BacT-Alert naar plastic.

## §1.2 Doelstelling

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen:

Het vergelijken van twee IGRA testen namelijk de QuantiFERON® TB Gold In tube (Cellestis) en de T-SPOT.TB (Oxford Immunotec) bij medewerkers, immuun-gecompromiteerde kinderen en patiënten. Na evaluatie van de resultaten zal één van deze IGRA testen gevalideerd worden en in gebruik worden genomen op het JBZ voor het aantonen van een actieve of latente infectie met M. tuberculosis.

De andere doelstelling is het opstellen en testen van een isolatie- en kweekmethode voor het aantonen van M. gordonae uit leidingwater en uit keelkweken afgenomen bij  medewerkers.

## §1.3 Opbouw verslag

Dit verslag bestaat uit twee op zich staande onderzoeken die inhoudelijk met elkaar te maken hebben, namelijk een vergelijking van 2 diagnostische IGRA testen voor de determinatie van een latente of actieve infectie met M. tuberculosis en de oorzaak van de verheffing in het aantal M. gordonae isolaten. In het eerste hoofdstuk wordt de probleem- en doelstelling besproken. Daarna zal in hoofdstuk 2 de theorie aangaande mycobacteriën uitgelegd worden. Voor de inleiding van de uitgevoerde experimenten volgt in hoofdstuk 3, waarna in hoofdstuk 4 de materiaal en methoden aan bod komen. De resultaten zijn terug te lezen in hoofdstuk 5. Deze resultaten worden bediscussieerd in hoofdstuk 6 en de conclusie van deze onderzoeken volgt in hoofdstuk 7.

# Hoofdstuk 2 Mycobacteriën

## § 2.1 Mycobacterium tuberculosis

### §2.1.1 Pathogenese

Infectie met M. tuberculosis vindt plaats door het inademen van aerosolen die de tuberkel bacterie bevatten. Deze aerosolen kunnen verspreid worden door hoesten, niezen en andere uitstoot van aerosolen door een persoon die geïnfecteerd is met M. tuberculosis en een actieve infectie doormaakt.

Wanneer een individu voor de eerste maal in contact komt met M. tuberculosis spreekt men van een primaire infectie. Bij dit contact worden de aerosolen die de mycobacterie bevatten, ook wel Plüger druppels genoemd, ingeademd. Deze Plüger druppels zijn 5 tot 10µm groot en zijn in staat om het lichaam via de luchtwegen binnen te dringen. Deze aerosolen zijn vaak nog niet infectieus en worden direct na binnendringen vernietigd door het immuunsysteem of mechanisch verwijderd door een hoestreflex. Wanneer deze aerosolen neerslaan en condenseren worden ze infectieus. Ze verliezen water en hun grootte neemt af tot een doorsnee van 1 tot 5µm. Deze druppels worden niet door de hoestreflex verwijderd en migreren naar de onderste luchtwegen en infecteren daar de alveoli. Deze worden daarna in de longen gefagocyteerd door de alveolaire macrofaag. Antigeenpresentatie door de macrofaag roept vervolgens een T-cel afhankelijke immuun respons op. [1,2,6]

### §2.1.2 Ziektebeeld

De tijd tussen de infectie met M. tuberculosis en het vertonen van de eerste ziekteverschijnselen kan variëren van 8 weken tot levenslang. Ongeveer 10% van het totaal aantal geïnfecteerden zal de ziekte ontwikkelen. Van deze 10% zal bij 80% de ziekte zich voordoen binnen de eerste twee jaar na infectie.

De ziekte verloopt vaak symptoomloos. De eventuele wel aanwezige symptomen aan het begin van de ziekte zijn vaak niet specifiek. De klachten, zoals moeheid, lusteloosheid, vermagering, lichte temperatuursverhoging en nachtzweten duiden niet specifiek op een tuberculose-infectie. Echter, wanneer de tuberculosehaarden zich op een specifieke locatie bevinden, is ook het ziektebeeld vrij specifiek:

Longtuberculose: aanhoudende, slijmerige hoest en eventueel zelfs ophoesten van bloed. 
Tuberculose in de wervels: rugpijn en/of een abces.
Tuberculose in de lymfeklieren: pijnloze klierzwelling in de hals. 
Niertuberculose veroorzaakt bloed bij de urine. 
Intestinale tuberculose veroorzaakt chronische diarree en darmkrampen. [7]

### §2.1.3 Diagnostiek

#### §2.1.3.1 Kweek

Wanneer een patiënt verdacht wordt van een M. tuberculosis infectie, wordt er sputum afgenomen voor een mycobacteriële kweek. Als de patiënt niet in staat is om sputum op te hoesten wordt er een bronchiaal secreet afgenomen. Dit materiaal wordt verwerkt volgens protocol en in een MB/BacT fles geënt. Deze flessen bevatten op de bodem een indicator die van kleur omslaat wanneer er groei van bacteriën aanwezig is. De flessen worden geladen in een BacTAlert. Deze “broedstoof” zorgt voor een optimale temperatuur en kan de kleuromslag van de MB/BacT flessen detecteren. Wanneer de fles positief is wordt er een signaal afgegeven en kan de fles verwijderd worden. Wanneer de fles troebel is wordt er een preparaat  van gemaakt die volgens Ziehl-Neelsen gekleurd wordt. Wanneer er zuurvaste staven gevonden worden zal het monster naar de Moleculaire Diagnostiek gebracht worden voor een TB complex PCR.

De flessen worden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis maximaal 6 weken gekweekt. Is de fles dan negatief, wordt de kweek als negatief gerapporteerd.[16]

#### §2.1.3.2 Mantoux reactie

De Mantoux reactie berust op de overgevoeligheidsreactie van het vertraagde type, die het lichaam vier tot acht weken na de infectie ontwikkelt tegen (producten van) M. tuberculosis. 
Ongeveer 72 uur na inspuiting van 0,1 cc PPD (Purified Protein Derivate of Tuberculine) met sterkte van 1 TE (Tuberculine Eenheid), wordt een lokale reactie zichtbaar. Wanneer er na de 72 uur een locale reactie heeft plaatsgevonden en deze plaatselijke verharding van weefsel (induratie) van ≥10 mm geeft, spreekt men van een positieve Mantoux. Dit geeft echter geen uitsluitsel of de infectie door M. tuberculosis wordt veroorzaakt. Bij een infectie met andere mycobacteriën, zoals M. avium en M. kansassii, kan er een kruisreactie plaatsvinden en induratie optreden. Bij een ernstige actieve infectie met M. tuberculosis is de Mantoux in 30% van de gevallen zelfs negatief. Deze diagnostiek methode is ook niet geschikt voor kleine kinderen, ouderen en immuungecompromiteerden, vanwege de conditie van hun immuunsysteem. [7]

#### §2.1.3.3 Röntgenonderzoek

Bij deze methode wordt er een röntgenfoto gemaakt van de longen. Op thoraxfoto wordt gezocht naar afwijkingen die veroorzaakt kunnen worden door longtuberculose. Foto 1 en 2 zijn thoraxfoto’s van patiënten die een longtuberculose doormaken. Vooral bij foto 1 zijn duidelijk de kleine ontstekingshaarden te zien (“witte korrels”) Bij foto 2 is boven de hartcontour in de linkerthorax helft de afwijking  te zien.

#### §2.1.3.4 Preventie

Preventie is mogelijk door actieve immunisatie. Daarbij wordt een BCG-vaccin (Bacille Calmette Guérin) in het lichaam ingespoten. Dit vaccin is gemaakt van een levende verzwakte bovine stam.  De vaccinstam induceert een T-cel afhankelijke respons die vooral beschermt tegen vroege verspreiding van bacteriën, direct na de primaire infectie, en daarmee tegen complicaties veroorzaakt door deze mycobacterie. In Nederland vindt alleen vaccinatie plaats van kinderen jonger dan twaalf jaar, van wie een van de ouders komt uit een land met een hoge tuberculose-incidentie. Dit in verband met regelmatig familiebezoek. Kinderen van vluchtelingen die niet terugkeren naar hun land van herkomst worden niet gevaccineerd. [7]

### §2.1.4  ESAT-6 en CFP-10

Mycobacteriën zijn in staat om specifieke microbacteriële eiwitten te produceren. 22 van deze eiwitten kunnen er bij M. tuberculosis (maar niet in de Mycobacterium bovis BCG) terug worden gevonden waaronder het 6 kDa Early Secreted Antigenic Target (ESAT-6) en het 10 kDa Culture Filtrate Protein (CFP-10). Deze eiwitten worden gecodeerd vanuit het Region of Difference 1 (RD1). Door activatie van deze genen en dus secretie van deze eiwitten neemt de virulentie van M. tuberculosis toe, gezien het feit dat ESAT-6 en CFP-10 een belangrijke rol spelen in de pathogenese. Deze activatie wordt gereguleerd zonder aanwezigheid van conventionele signaal sequenties.

ESAT-6 en CFP-10 vormen samen een hecht 1:1 complex en zijn zo in staat om te binden aan de receptoren van primaire macrofagen. Van het ESAT-6/CFP-10 complex wordt gedacht dat het een cel gemedieerde lysis activiteit bevat om zo de gastheercellen te vermijden en aan te vallen al is dit nog niet helemaal duidelijk. Wel kan dit complex een sterke T-cel reactie induceren, waarbij de T-cel cytokines uitscheidt waaronder IFN-γ die met een Interferon Gamma Release Assay (IGRA) kan worden aangetoond. [3]

### §2.1.5 Interferon γ

Interferon wordt gezien als de eerste verdedigingslinie die geproduceerd wordt door T-cellen tijdens infectie. Dit cytokine stimuleert de macrofagen tot activatie waarbij de fagosoom samen kan smelten met het lysosoom en is betrokken bij de regulatie van bijna alle fases van de immuun- en ontstekingsreacties. Daarbij hoort ook de MHC I en MHC II inductie. Defecten in IFN-γ activatie zijn geassocieerd met ernstige antimicrobiële infecties en ziektes zoals multiple sclerose (MS). In tegenstelling tot type I IFN wordt IFN-γ gezien als belangrijke immuunregulator, nog meer dan de antivirale werking. Het verbetert de cytotoxische activiteit van T-cellen, macrofagen en NK cellen. Het verhoogt ook de productie van antilichamen bij contact van antigenen toegediend met IFN-α, waarschijnlijk door de antigeen presenterende functie van macrofagen te verbeteren.

## §2.2 Mycobacterium gordonae

Mycobacterium gordonae is een zuurvaste staaf die tot de familie Mycobacteriaceae behoord. Naar deze bacterie is geen diepgaand onderzoek gedaan aangezien het hier een atypische mycobacterie betreft die normaal gesproken niet pathogeen is. Alleen is gebleken dat bij mensen met een immuun deficiëntie, zoals HIV of waarbij het immuunsysteem sterk verzwakt of onderdrukt wordt, deze bacterie toch problemen kan veroorzaken.

Bij diagnostiek naar M. tuberculosis wordt  M. gordonae in het JBZ steeds vaker als de veroorzaker van positieve kweken gevonden. De MB/BacT flessen worden positief en bij de ZN kleuring worden zuurvaste staven gevonden. Wanneer het monster naar de Moleculaire Diagnostiek (MD) wordt gebracht blijkt het echter om M. gordonae te gaan.

Gaat het hier om een laboratorium contaminatie? Dit lijkt onwaarschijnlijk omdat genotypering, uitgevoerd door het RIVM, heeft aangetoond dat het niet om dezelfde stammen gaat.

Ligt dit aan het feit dat er M. gordonae aanwezig is in leidingwater en zo de patiënt koloniseert na het drinken van dit water? Want na het in kaart brengen van de voor M. gordonae positief bevonden patiënten is een duidelijke concentratie waar te nemen in Oss.

Of ligt het aan het feit dat de sensitiviteit van de kweekmethode is toegenomen doordat er een overstap is gemaakt op plastic MB/BacT flessen ipv. de glazen, gebruikt voor oktober 2003. Of kan er zelfs sprake zijn van een pseudo-epidemie? Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijke herkomst van deze mycobacterie.

In dit onderzoek wordt gekeken naar een manier om de M. gordonae te isoleren uit kraanwater. Hiervoor zal water gefiltreerd worden en zal een deel gekweekt worden en een deel naar de Moleculaire diagnostiek (MD) worden gebracht voor een M. gordonae PCR. De PCR methode zal zelf niet worden uitgevoerd gezien de werkdrukte en te weinig ruimte.

Verder wordt gezocht naar een manier om bij aanwezigheid van M. gordonae deze uit de kweek te halen door middel van filtratie of “chemisch” reinigen. Dit zal gecontroleerd worden door de kweek op een Löwenstein-Jensen te enten en M7H10 agar. Naast deze reinigingsmethode zal ook gekeken worden of contaminatie door middel van langdurige verwarming van de filtraatmonsters kan worden weggenomen. Deze gereinigde monsters zullen niet naar de MD gebracht worden.

# Hoofdstuk 3 Inleiding op de experimenten

## §3.1 IGRA testen:

T-SPOT.TB (Oxford Immunotec) en Quantiferon®-TB Gold IT (Cellestis) zijn in vitro diagnostische testen die Interferon γ (IFN-γ) aantoont in gehepariniseerd volbloed van individuen geïnfecteerd met M. tuberculosis. Zowel latente als ook actieve TB kan met deze test worden aangetoond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cocktail van M. tuberculosis specifieke antigenen ESAT-6, CFP-10 en TB7.7(p4) die geïnfecteerde T-cellen in gehepariniseerd volbloed stimuleren tot productie van IFN-γ(een cytokine). Deze specifieke antigenen zijn aanwezig in M. tuberculosis en pathogene M. bovis stammen maar niet in BCG stammen en non tuberculeuze mycobacteriën behalve M. kansassi, M szulgai, M. marinum en M. gordonae (al heeft deze laatste niet het TB7.7 antigeen)[20,21]

### §3.1.1 T.Spot.TB; Principe van een Enzym-Linked Immunosorbent spotvorming (ELISPOT)

De test is gebaseerd op binding van antigenen aan cytokines zoals IFN-γ.

De plaat wordt gecoat met monoklonaal muize-anti-IFN-γ door gebruik te maken van passieve adsorptie. Wanneer de well gecoat is wordt het patiënten monster toegevoegd. Dit bestaat uit mononucleaire cellen uit perifeer bloed, die verkregen worden door volbloed af te draaien in buizen waaraan Ficoll is toegevoegd of speciaal verkrijgbare vacuümbuizen die de verschillende lagen scheiden met behulp van een aanwezige gel-laag.

Aan de welletjes worden specifieke antigenen toegevoegd, ESAT-6 en CFP-10.

Wanneer de patiënt geïnfecteerd is met M. tuberculosis (latent of actief) zijn de cellen getriggerd en herkennen het antigeen ESAT-6 en/of CFP-10 en zullen tijdens de incubatie periode van 12 uur bij 37oC IFN-γ uitscheiden. Het vrijgekomen IFN-γ bindt aan antilichamen die gecoat zijn aan de bodem. Na de incubatie worden de cellen weggewassen en zal het gebonden IFN-γ achterblijven dat daarop volgend wordt geconjugeerd met secundaire antilichamen. Aan deze anti-cytokine is een enzym gebonden dat na toevoeging van het substraat aan de well BCIP/NBTPLUS omzet. Dit is Alkaline Phosphatase Substrate Solution (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitroblue tetrazolium solution). De enzymsubstraat reactie is gebaseerd op de hydrolyse van BCIP en de reductie van NBT. Daardoor wordt een donker paarsblauw onoplosbaar eindproduct gevormd op de plek waar de reactie plaats vindt. Deze zijn visueel waar te nemen als spots tegen een lichte achtergrond. Bij deze test worden ook een positieve en een negatieve controle meegenomen waarbij aan de negatieve controle well alleen de T-cellen worden toegevoegd. Bij de positieve controle well wordt er ipv ESAT-6 en CFP-10 antigenen, phytohaemagglutinine (PHA) (fig2) toegevoegd om te controleren of er genoeg en functionele cellen aanwezig zijn. PHA is een lectine dat gevonden kan worden in planten en dan vooral in bonen. In hoge concentratie is deze stof toxisch. PHA fungeert in de medische wereld als mitogeen wat staat voor een stof die mitose induceert.[10] En in het geval van de T-SPOT.TB zorgt dit mitogeen ervoor dat de T-cellen overgaan tot het produceren van cytokines die op hun beurt weer binden aan de aanwezige antilichamen, gecoat aan de bodem. Dit gebeurt wanneer PHA bindt aan de bij activatie betrokken oppervlakte T-cel receptoren, zoals TCR en CD2. Wanneer de aanwezige cellen niet levensvatbaar meer zijn, zal er geen IFN-γ geproduceerd worden en treedt er geen spotvorming op.

T-SPOT.TB heeft 2,5x105 levende lymfocyten per well nodig. Minder levende cellen aanwezig kan leiden tot incorrecte interpretatie van de test resultaten. Daarom wordt voorafgaand aan het inzetten van de test gecontroleerd of in het plasma voldoende lymfocyten aanwezig zijn. De cellen kunnen met behulp van een haemocytometer of handmatig worden geteld.[21]

### §3.1.2 Principe van QuantiFERON®-TB IT

De test is gebaseerd op het aantonen van de productie van IFN-γ door T cellen die geactiveerd zijn wanneer de patiënt een infectie doormaakt of heeft doorlopen met M. tuberculosis.

De QuantiFERON®-TB IT is een Interferon Gamma Release Assay (IGRA) waarbij de microwell plaat gecoat is met antilichaam specifiek tegen IFN-γ.

Incubatie van de T cellen vindt plaats in de speciale buizen die bij de testkit worden aangeleverd. Deze bloedafname buizen hebben een plastic wand die gecoat zijn met specifieke antigenen die geactiveerde T cellen aanzetten tot productie van IFN-γ. In totaal wordt gebruik gemaakt van drie verschillende buizen; de negatieve controle (NIL), de positieve controle (Mitogen) en de reactiebuis. Bij de reactiebuis is de wand gecoat met ESAT-6 en CFP-10. Verder is hier ook nog een ander specifiek antigeen toegevoegd, namelijk TB7.7 (p4) De positieve controlebuis bevat niet-specifiek mitogeen. Dit mitogeen bindt aan de receptoren van de T-cellen en zet de cel aan tot productie van IFN-γ. De negatieve controlebuis is niet gecoat.

Bij afname worden de buizen geschud zodat de T-cellen in contact komen met de aanwezige antigenen. Wanneer er sprake is van een actieve of latente infectie met M. tuberculosis zijn de T cellen geactiveerd en zullen bij binding aan ESAT-6, CFP-10 en TB7.7 IFN-γ uitscheiden tijdens de incubatie periode.

Na de incubatie wordt het plasma gescheiden door centrifuge en de aanwezige gel-laag in de buis. In dit plasma bevindt zich het IFN-γ en de T cellen.

De wells waar het plasma in wordt gepipetteerd is gecoat met antilichamen tegen IFN-γ. Wanneer er IFN-γ aanwezig is in het plasma zal dit binden en aanwezig blijven na de wasstappen. Hierbij wordt aan de wells conjugaat toegevoegd, dat antilichamen tegen het IFN-γ bevat. Aan deze antilichamen is een enzym gebonden, dat in staat is om het substraat wat na de incubatie wordt toegevoegd om te zetten in een product, waardoor een kleuromslag optreedt. Deze omslag van kleur is aan te tonen door gebruik te maken van een ELISA reader. Dit apparaat meet met een 450 nm filter en 620nm referentie filter de optische dichtheid van het mengsel.

Verder wordt in deze test ook gebruik gemaakt van standaarden die dienen ter controle van het pipeteer werk en gebruikt worden voor een logaritmische vergelijking, waaruit afgeleid kan worden hoeveel IFN γ er aanwezig is in de wells.[20]

## §3.2 M. gordonae experimenten

### §3.2.1 Isolatie

De isolatie van M. gordonae is gebaseerd op een bestaand protocol, geschreven voor de isolatie van Legionella species uit leidingwater.[19] Hierbij worden eventueel aanwezige bacteriën in leidingwater geconcentreerd door filtratie van het water. Dit is vooral nodig vanwege de zeer lage concentratie aanwezig in het leidingwater. Het filter wordt in stukken gesneden en in buizen gevuld met ultrapure water en glasparels gebracht. Door het vortexen met glasparels worden bacteriën die aanwezig zijn op het filter hier van afgeslagen en komen terecht in het ultrapure water. Deze suspensie kan gebruikt worden om te kweken op M7H10 en Löwenstein of voor real time PCR diagnostiek.

### §3.2.2 Kweken

Om M. gordonae te kweken uit leidingwater wordt een suspensie van ultrapure water en eventueel aanwezige M. gordonae geënt op een M7H10 agarplaat. Deze agarplaat bevat specifieke voedingstoffen en antibiotica ten bate van de groei van mycobacteriën. Omdat op deze platen echter ook watercontaminanten kunnen groeien is het belangrijk om tijdens het kweken de platen om de week te controleren op groei van eigeel kleurige, droge kolonies. Wanneer deze verdachte kolonies gezien worden, zal er een ZN kleuring worden uitgevoerd om te controleren of het hier gaat om zuurvaste staven.

### §3.2.3 ZN kleuring

Deze kleuring is gebaseerd op de celwandstructuur van mycobacteriën. Mycobacteriën bevatten een waslaag aan de buitenkant van hun celwand waardoor ze bestand zijn tegen extreme pH waardes. Wanneer deze bacteriën gefixeerd worden op een preparaat glaasje en daarna gekleurd worden met carbolfuchsine, ontkleurd met zoutzure alcohol en nagekleurd met methyleenblauw zullen de mycobacteriën als slanke rode staven onder de microscoop waar te nemen zijn. Mycobacteriën nemen de carbolfuchsine namelijk op en behouden deze zelfs na ontkleuring met zoutzure alcohol, aangezien die niet door de waslaag heen kan.[17]

### §3.2.4 EasyMAG

De EasyMAG isoleert gelijktijdig DNA en RNA. Het op te zuiveren materiaal wordt, eventueel na voorbewerking, gelyseerd m.b.v. NucliSens Lysisbuffer (hoog zout, pH7). De chaotrope stoffen in deze buffer breken eiwitten af waardoor het nucleïnezuur vrij komt. Dit vrijgekomen nucleïnezuur wordt gebonden aan magnetische silica. Deze silica worden met een sterke magneet uit de oplossing getrokken. De neutrale pH en aanwezige zouten verhinderen dat ook andere eiwitten en verontreinigingen zich aan de matrix binden. Bij de wasbeurt met wasbuffer 1 worden nog chaotrope stoffen gebruikt om het DNA en RNA vrij te maken van andere aangehechte moleculen. Bij de wasbeurt met buffer 2 worden alle niet-nucleïnezuren met een ethanolrijke buffer verwijderd. De samenstelling van de wasbuffer is zodanig dat de binding van het DNA en RNA aan de silica ongewijzigd blijft, zodat eenmaal gebonden nucleïnezuur niet wegspoelt. Elutie van het opgezuiverde nucleïnezuur vindt plaats bij 60oC met wasbuffer 3 (laag zout, pH>8). Het gehele proces na toevoeging van de magnetische silica vindt automatisch plaats in het EasyMAG extractie-systeem.[12]

### §3.2.5 Real time PCR

Het verschil in Real time PCR en de standaard PCR ligt aan de manier van detectie van het eind product. Bij een standaard PCR wordt dit gedetecteerd door het reactie-mengsel na het doorlopen van de cycli aan te brengen op een gel waaraan ethidium bromide is toegevoegd. Deze stof fluoresceert wanneer aangestraald door een UV lamp. Bij een Real time PCR wordt tijdens de cycli al gedetecteerd hoeveel DNA er is geproduceerd. Dit kan aangetoond worden door onder andere SYBRgreen en Taqman. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Taqman procedure.

Het aantonen van de aan- of afwezigheid van M. gordonae door deze real time PCR is gebaseerd op de detectie van het antigeen 85A gen. Voor deze PCR wordt een set van 2 primers en 1 probe gebruikt. Deze probe is, net als de primers, specifiek voor het aan te tonen target DNA. De probe is gelabeld met een reporter en quencher. De quencher dooft de fluorescentie van het fluorchroom zolang de probe intact is.(fig 5)

Tijdens de amplificatie van het DNA hechten de primers en probe aan het target DNA, indien aanwezig. Tijdens de DNA synthese hydrolyseert het Taq-polymerase de probe, zodat het fluorchroom vrij komt van de quencher. Dit signaal wordt door de detector van de real time thermocycler gemeten. Naarmate er meer PCR-product gevormd wordt, neemt de hoeveelheid fluorescentie toe. Indien er geen target DNA aanwezig is, wordt de probe niet gehydrolyseerd en zal er geen fluorescentie gemeten worden.

Omdat bij de PCR sprake is van een exponentiële replicatie zal ook het signaal exponentieel stijgen. (zie fig 6.) Hier wordt duidelijk gemaakt dat, om aan te tonen dat er specifiek DNA aanwezig, het signaal boven een bepaalde grens moet uitkomen, threshold genaamd. Het punt waarop het signaal boven deze grens uitkomt wordt gezien als de Ct (cycle threshold). Dat is het aantal cycli dat nodig is om de grens te overstijgen. Dit geeft ook de hoeveelheid DNA aan in het originele monster, aangezien je voor meer DNA minder cylces nodig hebt om signaal te krijgen. Als controle in je PCR kun je bepaalde stukken DNA meenemen waarvan de Ct waarde bekend is.[14]

De M. gordonae PCR amplificeert en detecteert het volgende target van 83 bp:

gcacagcgatgcgtaaggat g tgcccacaaggatgag gatgaggaagcaaggatgaagcttgttgaca ggtttcgtggcgccg

Dit target is terug te vinden in GenBank Y10378 (gi:21042777) M. gordonae gene encoding 85-A antigen.

De forward primer: tmMgord-fw 309…328 bp

De reverse primer: tmMgord-rv1 377…391 bp

En de gebruikte probe: tmMgord-fam 330…345 bp [15]

Bij iedere Mycobacterium isolatiereeks wordt een Mycobacterium genus isolatiecontrole meegeïsoleerd. Dit DNA-isolaat wordt gebruikt voor PCR op Mycobacterium genus om te controleren dat de isolatieprocedure met behulp van de EasyMAG van de Mycobacterium goed verlopen is. Aan iedere isolatie wordt tevens ook Phocine Herpes Virus (PhHV)toegevoegd als interne controle. Wanneer deze M. gordonae PCR wordt ingezet, wordt daarnaast ook een PhHV-PCR gedaan. Het resultaat van deze PCR op PhHV geeft aan of het DNA goed geïsoleerd is en of de PCR al dan niet geremd wordt. Bij een goede detectie van PhHV en Mycobacterium genus isolatiecontrole kan de M. gordonae PCR beoordeeld worden. [13]

# Hoofdstuk 4 Materiaal en Methode

## §4.1 M. tuberculosis

### §4.1.1 T-SPOT.TB (Protocol 1)

Materiaal:

- Vacutainer Sodium Citrate Cell Preparation Tubes CPT (BD art.nr. 362782, bewaren bij KT)

- Testkit T-SPOT.TB (Oxford Immunotec art. nr. TB.300, bewaren bij 2-8 ºC)

  - 12x8 Microtiterstrips (24 testen), gecoat met een muis monoklonale antistof tegen IFN-γ

  - Panel A, bevat ESAT-6-antigenen, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

  - Panel B, bevat CFP10-antigenen, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

  - Positieve controle, bevat fytohemagglutinine, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

  - Conjugaat (muismonoklonale antistof tegen IFN-γ, geconjugeerd met alkalinefosfatase)

  - Substraat (gebruiksklare BCIP/NBT-oplossing)

- AIM-V medium, (Gibco art.nr. 31035-025, bewaren bij 2-8 ºC)

- Fysiologisch zout (FZ)

- Centrifuge (Hettich, rotanta 460)

- Broedstoof 37 ºC, 5% CO2 (Nucleaire autoflow)

- Conische centrifugebuizen (Sarstedt art.nr. 62.554.002)

- Platenmicroscoop (Leica MS5)

- Haemocytometer LKCH (Sysmex XE2100)

Methode:

Bloed afgenomen volgens onderstaande procedure:

- Afname in BD vacutainer Sodium Citrate Cell Preparation Tubes (CPT)

- Volwassenen en kinderen > 10 jaar ( 1 x 8 ml of 2 x 4 ml

- Kinderen 2 tot 10 jaar ( 1 x 4 ml

- Kinderen < 2 jaar 1 x 2ml pediatrische buis

- Na afname worden de buizen direct gemengd, door minimaal 8-10 maal te zwenken.

- Neem de buizen binnen 8 uur na afname in behandeling.

- Na afname bewaren bij kamertemperatuur (18 tot 25 (C).

Monster voorbehandeling:

Centrifugeer de buizen bij 18 tot 25 (C bij 1800g gedurende 28 minuten.

Werk vanaf hier in een laminair flow kast om contaminatie te voorkomen!

- Verzamel de witte wolkachtige band van lymfocyten uit de CPT-buis en breng dit over in een steriele 15 ml conische centrifuge buis middels een steriele pasteurse pipet.

- Verwarm het AIM-V medium tot 37(C door het in een stoof te zetten van 37ºC.

- Vul het volume van de lymfocyten aan tot 10 ml met het verwarmde medium.

- Centrifugeer 7 minuten bij 600g (18(C-25(C).

- Verwijder voorzichtig (afgieten) het supernatant en resuspendeer (op en neer halen met Eppendorf pippet) het pellet in 1 ml verwarmd medium en vul aan tot 10 ml met AIM-V.

- Centrifugeer 7 minuten bij 350g (18(C-25(C).

- Verwijder voorzichtig (afgieten) het supernatant en resuspendeer het pellet in 0,7 ml verwarmd AIM-V medium.

Cel-telling en Verdunning:

T-SPOT.TB heeft 2,5x105 levende lymfocyten per well nodig. De celtelling vindt plaats met een haemocytometer.

Maak een totaal volume van 500(l cel suspensie van 2,5x105 levende lymfocyten-cellen middels onderstaande berekening:

Volume celsuspensie (μl) = 2.5/ celtelling (cellen x 109/l) x 500

Toevoeging AIM-V (μl) = 500  -  Volume van de cel suspension (μl)

N.B. De bovengenoemde volumes celsuspensie en AIM-V worden afgerond op 50μl nauwkeurig.

Plate set up en Incubatie:

- Verwijder de benodigde strips uit de verpakking en laat op kamertemperatuur. komen; per patiënt zijn 4 welletjes nodig (4 wells direct onder elkaar).

- Pipetteer de volgende media in de wells, zonder de membraan aan te raken:

  - 50(l AIM-V in de eerste well (Negatieve controle well)

  - 50(l Panel A in de tweede well

  - 50(l Panel B in de derde well

  - 50(l Positieve controle in de laatste well (Positieve controle well)

- Meng vervolgens de celsuspensie door de cellen voorzichtig op en neer te pipetteren.

- Voeg aan alle 4 de wells 100(l verdunde celsuspensie toe.

- Zet de plaat 16 –20 uur in een 37(C stoof met 5% CO2 (de plaat mag nu niet meer worden bewogen).

Spot ontwikkeling:

- Laat de substrate solution op kamer temperatuur komen .

- Conjugaat: maak een 1/200 werkverdunning in fysiologisch zout (let op: maak geen overmaat; 500(l per strip (2 monsters)).

- Haal de plaat uit de stoof en verwijder de vloeistof in de gootsteen dmv kloppen, herhaal dit op een tissue totdat al het vocht verdwenen is.

- Was 4 maal met 200(l steriel fysiologisch zout door gebruik te maken van een meerkanaalspipet.

- Klop de plaat droog.

- Voeg 50(l verdund conjugaat toe aan iedere well.

- Plaats de plaat 60 ±2 minuten in de koelkast (2(C tot 8(C).

- Was 4 maal met 200(l steriel fysiologisch zout door gebruik te maken van een meerkanaalspipet.

- Klop de plaat droog.

- Voeg 50(l substraat toe aan iedere well.

- Incubeer bij kamertemperatuur gedurende 7 minuten.

- Was de plaat grondig (4x) met gedestilleerd water om de reactie te stoppen.

- Droog de plaat 4 uur in de stoof bij 37(C of overnacht bij kamertemperatuur.

### §4.1.2 QuantiFERON®-TB Gold IT  (Protocol 2)

Materiaal:

- Quantiferon®-TB Gold IT bloedbuizen (Cellestis, Bewaren bij KT)

- Quantiferon®-TB Gold IT (Cellestis ,Bewaren bij 2-8oC)

- Demiwater

- Centrifuge (Hettich, rotanta 460)

- 37ºC stoof (nucleaire autoflow)

- Pippetten

- Multichannel pipet

- Microplaat shaker

- Microplaat wasser

- Microplaat reader (450nm filter, 620-650 referentie filter)

Methode:

Voorbereiding:

- Los de Kit Standaard op in demiwater zoals staat aangegeven op het label en vermeld datum op flesje (na oplossen 3 maanden houdbaar 2-8oC).

- Los het Conjugaat 100x concentraat op in demiwater zoals staat aangegeven op het label en vermeld datum op flesje (na oplossen 3 maanden houdbaar 2-8oC).

(Let op, de verdunningen kunnen wisselen per lotnummer)

- Neem per patiënt 1 ml bloed af in elke buis van de Quantiferon T Gold IT (Nil, TB antigen en Mitogen).

- Mix de buizen door zeer hard te schudden (minimaal 10 sec) en zorg hierbij dat het bloed het gehele binnenoppervlak van de buis heeft bereikt.

- Plaats de buizen, binnen 16 uur, in de 370C stoof en incubeer 16 –24 uur

- Draai de buizen na incubatie af bij 2000-3000 RCF voor 15 min.

- De plasmamonsters kunnen direct gebruikt worden of bewaard worden in de koelkast voor max. 4 weken of <-20oC voor een langere periode.

Inzetten van ELISA

- Laat alle monsters en reagentia op KT komen, behalve het Conjugaat 100X concentraat.

- Haal alleen de benodigde strips uit de verpakking en laat deze ook op KT komen.

- Maak een verdunning reeks Standaard 1 t/m 4 volgens schema:

| Procedure voor standaarden in duplo | Procedure voor standaarden in triplo |
| --- | --- |
| Label 4 buizen S1 t/m S4 | Label 4 buizen S1 t/m S4 |
| Voeg 150µl GD toe aan S1 tm S4 | Voeg 150µl GD toe aan S1 |
| Voeg 150µl Kit standaard toe aan S1 en meng | Voeg 210 µl GD toe aan S2 t/m S4 |
| Breng 50µl van S1 over naar S2 en meng | Voeg 150µl Kit standaard toe aan S1 en meng |
| Breng 50µl van S2 over aan S3 | Breng 70µl van S1 over naar S2 en meng |
| S4 is “nul” standaard en is alleen GD | Breng 70µl van S2 over aan S3 |
|  | S4 is “nul” standaard en is alleen GD |

- Maak voor iedere ELISA verse Kit standaard werkoplossingen.

- Maak een conjugaat werkoplossing volgens onderstaand schema (tot 6 uur na bereiding houdbaar).

| Aantal strips | Conjugaat 100x | GD |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10µL | 1.0mL |
| 3 | 15µL | 1.5mL |
| 4 | 20µL | 2.0mL |
| 5 | 25µL | 2.5mL |
| 6 | 30µL | 3.0mL |
| 7 | 35µL | 3.5mL |
| 8 | 40µL | 4.0mL |
| 9 | 45µL | 4.5mL |
| 10 | 50µL | 5.0mL |
| 11 | 55µL | 5.5mL |
| 12 | 60µL | 6.0mL |

- Mix het plasma voor het inzetten van de ELISA om zo zeker te zijn dat het IFN-γ geheel verdeeld over het monster zit.

- Breng 50µL conjugaat werkoplossing in de wells met een multichannel pipet.

- Voeg 50µL van het plasmamonster toe aan in de wells, indien mogelijk met een multichannel pipet.

- En voeg daarna de standaarden toe. Hieronder een schema hoe het best gepipetteerd kan worden. N= de NIL, A=Antigeen, M=Mitogeen

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | S1 | S1 | S1 | 5N | 5A | 5M | 13N | 13A | 13M | 21N | 21A | 21M |
| B | S2 | S2 | S2 | 6N | 6A | 6M | 14N | 14A | 14M | 22N | 22A | 22M |
| C | S3 | S3 | S3 | 7N | 7A | 7M | 15N | 15A | 15M | 23N | 23A | 23M |
| D | S4 | S4 | S4 | 8N | 8A | 8M | 16N | 16A | 16M | 24N | 24A | 24M |
| E | 1N | 1A | 1M | 9N | 9A | 9M | 17N | 17A | 17M | 25N | 25A | 25M |
| F | 2N | 2A | 2M | 10N | 10A | 10M | 18N | 18A | 18M | 26N | 26A | 26M |
| G | 3N | 3A | 3M | 11N | 11A | 11M | 19N | 19A | 19M | 27N | 27A | 27M |
| H | 4N | 4A | 4M | 12N | 12A | 12M | 20N | 20A | 20M | 28N | 28A | 28M |

- Meng het conjugaat met plasma/standaarden door de plaat 1 minuut op de microplaatshaker te zetten.

- Dek de plaat af met een deksel en incubeer bij KT voor 120 min±5 min. Zorg dat de plaat niet in direct zonlicht staat.

- Maak tijdens de incubatie een oplossing van de Wasbuffer 20x door 1 deel van de buffer met 19 delen demiwater op te lossen. (werkoplossing Wasbuffer is 2 weken houdbaar).

- Er moet genoeg wasbuffer zijn voor minstens 6 cycli waarbij er voor iedere well 400µL nodig is. Hierbij is het aanbevolen een automatische plaat wasser te gebruiken.

- Zorg dat er tussen de wasstappen minimaal 5 sec. inwerktijd is.

- Klop de platen na het wassen uit zodat er geen wasbuffer achterblijft.

- Voeg 100µL Enzym substraat oplossing toe, meng en incubeer bij KT voor 30 min. Zorg ook hier voor dat de plaat niet in direct zonlicht staat omdat dit de reactie kan verstoren.

- Voeg na de 30 min. incubatie 50µL Enzym Stop Buffer toe aan de welletjes en meng op microplaat shaker.

- Meet de Optical Densitity (OD) met een ELISA reader binnen 5 minuten nadat de reactie gestopt is. Bij het lezen wordt gebruik gemaakt van een 450nm filter met een 620nm-650nm referentie filter.

- Voer de resultaten in het Quantiferon®-TB Gold IT analyse software en concludeer.

## §4.2 M. gordonae

### §4.2.1 Verdunningsreeks (Protocol 3)

Materiaal:

- M. gordonae stam op M7H10

- Vloeibare M. gordonae stam in MB/BacT flessen

- MB/BacT glazen flessen

- MB/BacT flessen (plastic) (Biomerieux  nr. 259797)

- MB/BacT Antibiotic Supplement Kit (Biomerieux  nr. 259760)

- MB/BacT Antibiotic Supplement

- MB/BacT Reconstitution Fluid

- Fysiologisch Zout (FZ)

- Densicheck

- 1 ml spuiten met naald

- Steriele wattenstok

Methode:

- Maak een 0,5 McF suspensie door een paar M. gordonae kolonies met een steriele wattenstok in FZ te suspenderen. Sluit het buisje af met dop en vortex.

- Meet de waarde van de oplossing door het buisje te plaatsen in de densicheck (roteer het buisje 360o voor het aflezen) en corrigeer door FZ bij de oplossing te druppelen.

- Vul buizen uit met 4.5 ml FZ en nummer deze.

- Voeg 0,5 ml van de 0,5 McF oplossing over in buis 1.

- Sluit af en vortex.

- Breng 0,5 ml van buis 1 over in buis 2.

- Sluit af en vortex.

- Herhaal deze procedure totdat de vooraf vastgestelde verdunning bereikt is.

- Zet voor iedere verdunning een MB/BacT glazen als wel een plastic fles klaar en vermeld de verdunning op de flessen.

- Desinfecteer de dop van de MB/BacT flessen met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Voeg met een spuit 0,5 ml antibiotic supplement toe.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Ent met een spuit 0,5 ml per verdunning een glazen als wel een plastic MB/BactT fles met de verdunde oplossing.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Laad de flessen in de BacT Alert.

### §4.2.2  Filtreren van leidingwater (Protocol 4)

Materiaal:

- 0,2 µm (porie) filter

- Filtratie apparaat

- Steriele 500 ml flessen ( 2x per monsterafname)

- Steriele buis met glasparels en   2,5 ml RNAse vrij water

- Positieve controle (M. gordonae verkregen uit patiënt opgelost in 500 ml demi water)

- Negatieve controle  (ultrapure water)

- Alcohol 96%

- Brander

- Scalpel

- Pincet

- Steriele petrischalen

- Steriele trechters

Methode:

Op locatie:

Laat de kraan ruim 1 minuut (koud) doorlopen. Steriele 500 ml fles vullen (2x) onder zo steriel mogelijke omstandigheden met het leidingwater. Raak de kraan niet aan met de fles tijdens het vullen. Gevulde flessen zo gekoeld mogelijk vervoeren en dezelfde dag nog verwerken.

Laboratorium:

- Vul bekerglas met 96% alcohol en zet hier een pincet en scalpel in (minimaal 2 min voor gebruik).

- Steriliseer het filtratieapparaat door 96% alcohol op de zuigers te gieten, terwijl deze afzuigt.

- Zuigers met een brander flamberen, afkoelen en uitzetten.

- Pincet in vlam uitgloeien en af laten koelen.

- Leg met de steriele pincet de filter (met gladde kant boven) op de zuigers.

- Draai de steriele trechter stevig op het apparaat. Let erop dat de filter plat blijft liggen.

- Vul de trechter tot aan de rand met het leidingwater en zet apparaat aan.

- Blijf de trechter aanvullen tot al het leidingwater (500 ml) door de filter is gepasseerd. Zuig de filter niet droog!

- Trechter eraf draaien en filter in een steriele petrischaal leggen met een steriele pincet.

- Snijdt de filter in kleine vierkantjes (±0,5 cm) met behulp van een steriel scalpel.

- Stukjes filter overbrengen in buis met glasparels en 15 sec vortexen. (vloeistof=monster)

- Herhaal bovenstaande procedure met de positieve controle.

- Herhaal bovenstaande procedure met de negatieve controle op de zuiger waar eerst de positieve controle doorgelopen is. (Dit ter controle van het steriliseren van de zuiger)

### §4.2.3 Kweken van M. gordonae gefiltreerd uit leidingwater (Protocol 5)

Materiaal:

- Filtraatmonsters (protocol 3)

- Positieve controle

- Negatieve controle

- M7H10 agar (BD)

- 100 µl pipet

- 96% alcohol

- Pipetpunten

- Brander

- Steriele spatels

- 37ºC stoof (5%CO2)

- Löwenstein buizen

Methode:

- Steriliseer de spatels door deze in een 96% alcohol te zetten (minimaal 2 min. voor gebruik).

- Vortex 15 seconde de buizen met glasparels en het filtraatmonster, de positieve en negatieve controle.

- Breng 100µl van vloeistof mbv pipet op M7H10 plaat.

- Ent ook 100µl op Löwenstein ter controle voor de groei.

- Neem als positieve controle een M. gordonae stam mee; Ent deze ook op zowel de M7H10 agar als op een Löwenstein.

- Uitplaten met steriele spatel (uitgeflambeerd voor gebruik met brander)

- Platen wegzetten in 37ºC stoof (5%CO2 druk).

- Aflezen na 1,2 en 4 weken.

- Bij twijfel een ZN kleuring uitvoeren op kolonies met een eigeel droge morfologie.

Wanneer het zuurvaste staven betreft M. gordonae RealTime PCR (Protocol 6) uitvoeren.

### §4.2.4 Aantonen van M. gordonae DNA in leidingwater door middel van Real           Time PCR (Protocol 6)

Materiaal:

- Filtraatmonsters (protocol 4)

- Negatieve controle (protocol 4)

- Positieve controle (protocol 4)

- Vortex

- Centrifuge

- Pipet

- Pipetpuntjes

- Proteïnase K (20mg/ml) (Roche 1087246 )

- Proteïnase K buffer (0,5% SDS, 21 mM Tris-HCL)

- PhHV

- EasyMAG nucleïnezuur extractie-systeem (BioMerieux)

- BSA

- Ultrapure water(RNAse en DNAse vrij)

- Taqman

- 100µM tmMgord-fw

- 100µM tmMgord-rv1

- 100µM tmMgord-fam

- Plaatcentrifuge (Eppendorf)

Methode:

- Vortex nogmaals de filtraatmonsters en controles(protocol 4).

- Pipeteer zo veel mogelijk vloeistof over in 10 ml centrifuge buizen (±2,5 ml).

- Centrifugeer de buizen 5 minuten bij 4000rpm.

- Pipeteer het supernatant af.

- Resuspendeer de pellet in het overgebleven supernatant en pipeteer over in

1,5 ml epje.

- Voeg 25 µl Prot. K (20 mg/ml) + 225 µl prot. k buffer aan het epje toe en incubeer 1 uur in een 55ºC thermoshaker.

- Voeg hier PhHV aan ieder monster toe.

- Isoleer het DNA uit de monsters en controles met de EasyMAG extractie-systeem, waarbij gekozen is voor een elutie in 60 µl.

- Maak een primers-probe pool:

  - 45µl tmMgord-fw

  - 15µl tmMgord-rv1

  - 10µl tmMgord-fam

  - 430µl ultrapure water

- Maak een PCR Master mix:

- 6,25 µl 4xJBZ mix

- 2,5 µl primers-probe pool

- 5,25 µl ultrapure water

- 1 µl BSA

- Draai epjes met monsters en controles en Master mix af.

- Pippeteer 15 µl Mastermix bij 10µl DNA in de plaat.

- Sluit de plaat af met adhesive cover.

- Centrifugeer de plaat kort (30 sec. 500rcf Eppendorf plaatcentrifuge).

- Start Taqman(ABI7000) en SDS software voor analyse:

  - 10 min 95oC

  - 15 sec 95oC

  - 1 min 60oC

Herhaal stap 2 en 3 voor 45 cycli

- Interpreteer voor het aflezen van de resultaten of de PCR al dan niet remt door na de Ct waarde van PhHV te kijken:

  - Ct PhHV verdund ≤29,94

  - Ct PhHV onverdund ≤ 28,36

Bij hogere waardes remt de PCR en moet DNA her-isolatie uitgevoerd worden volgens protocol 6A.

### §4.2.5 Protocol: Inzetten en aflezen van keeluitstrijk mbv BacTAlert (Protocol 7)

Materiaal:

- Afgenomen keeluitstrijk aan wattenstok met Stuart medium

- Buizen met 1 ml ultrapure water

- MB/BacT flessen (Biomerieux  nr. 259797)

- MB/BacT Antibiotic Supplement Kit (Biomerieux  nr. 259760)

- MB/BacT Antibiotic Supplement

- MB/BacT Reconstitution Fluid

- Fosfaatbuffer

- Fysiologisch zout 0,9% (FZ)

- NaOH-citraat

- N-acetyl-L-cysteïne

- H2SO4  4 %

- 1 ml spuit

- 70% Alcohol

- Zoutzure alcohol 96%

- Carbolfuchsine

- Methyleenblauw

- E. coli

- M. kansasii

Methode:

Voorbereiding:

Suspendeer de wattenstok in 1 ml ultrapure water.

Voeg 50 ml NaOH-citraat toe aan een flesje met 250 mg cysteïne.

Noteer datum en tijd op het flesje (oplossing is 24 uur houdbaar bij 4ºC).

Uitvoering:

- Breng zo veel mogelijk patiëntenmateriaal over in een 50 ml puntbuis.

- Plaats de buizen dusdanig in een rek, dat ze elkaar niet kunnen raken.

- Voeg een gelijk deel NaOH-cysteïne oplossing toe.

- Sluit de buis af met de schroefdop.

- Meng op de vortex gedurende 30 sec.

- Laat de suspensie 15 min. ± 1 min. bij kamertemperatuur staan.

- Meng de suspensie op de vortex.

- Vul de buizen tot 45 ml aan met fosfaatbuffer.

- Meng de inhoud d.m.v. omschudden.

- Centrifugeer 15 min bij 2755 g.

- Giet bovenstaande vloeistof af.

- Voeg m.b.v. 1 ml spuit 0,7 ml fosfaatbuffer toe.

- Meng op vortex.

Inzetten van monster in MB/BacT flessen:

- Bereiding antibioticumsupplement:

- Voeg 10 ml “reconstitution fluid” toe aan een flesje antibioticumsupplement

- Noteer datum op het flesje. (Oplossing is 7 dagen houdbaar bij 4 °C)

- Verwerk het voorbehandelde materiaal zo spoedig mogelijk.

- Desinfecteer de dop van de MB/BacT fles met 70 % alcohol

- Laat de dop drogen.

- Voeg met een spuit 0,5 ml antibiotic supplement toe.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Ent met een spuit 0,5 ml sediment.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Laad de flessen in de BacT Alert.

Verwerken van positieve kweekflessen:

- Wanneer de BacTAlert aangeeft dat de fles positief is wordt de fles uit de BacTAlert gehaald.

- Controleer of de kweek troebel is.

- Suspendeer de fles goed op vortex.

- Haal met een spuit wat suspensie uit de fles en breng 1 druppel aan op een objectglaasje.

- Laat deze drogen bij max. 40oC op een droogplaat.

- Fixeer door glaasje 3 keer door de vlam te halen.

Maak een controle preparaat:

- Positieve controle: M. kansasii, negatieve controle: E. coli

- Maak een suspensie van 1 McF in 1 ml FZ.

- Label objectglaasjes met: POS, NEG.

- Breng 1 druppel van elke stam op 1 glaasje.

- Laat drogen.

- Fixeer door de glaasjes 3 maal door de vlam te halen.

- Neem tijdens de kleuring altijd een controle preparaat mee om te kijken of de kleuring goed is uitgevoerd.

ZN kleuring:

- Filtreer de carbolfuchsine en breng op het glaasje.

- Verhit tot dampvorming zonder te koken.

- Kleur 2 min. met carbolfuchsine.

- Spoel af met water.

- Ontkleur 3 min. met zoutzure alcohol 96%.

- Spoel af met zoutzure alcohol 96%.

- Ontkleur 3 min. met zoutzure alcohol 96%.

- Spoel af met water.

- Kleur 2 min. met methyleenblauw.

- Spoel af met water.

- Laat het preparaat drogen aan de lucht.

Lees eerst het controle preparaat af en bij goedkeuring de preparaten.

Positief: Rode (slanke) staven

Negatief:Blauwe coccen of staven

### §2.4.6 Onderzoek naar temperatuur tolerantie M. gordonae (protocol 8)

Materiaal:

- Waterbad met instelbare temperatuur

- Brander

- Steelpan met water

- Timer

- Steriele buis met 5 ml demi water

- M. gordonae stam

- M7H10 agarplaten (BD)

- Vortex

Methode:

M. gordonae tolerantie bij 100oC

- Vul de buizen met 5 ml demiwater.

- Beënt de buizen met de M. gordonae stam en meng op vortex.

- Breng de steelpan met water aan de kook en plaats hier de beënte buis in.

- Time voor 1, 5, 10 en 15 min en beënt iedere keer na deze tijdstippen een M7H10 plaat met een 10µL öse.

M. gordonae tolerantie bij 50oC

- Breng het waterbad op ’n temperatuur van 50oC.

- Zet ook hier een beënte buis met M. gordonae stam in.

- Time voor 5,10,15 en 30 min en beënt iedere keer na deze tijdstippen een M7H10 plaat met een 10µL öse.

- Zet platen weg bij 37C 5%CO2 druk.

Beoordeel de platen na 1,2 en 4 weken.

### §2.4.7: Verwijderen contaminatie bij isolatie M. gordonae uit leidingwater                                                                          (protocol 9)

Materiaal:

- H2SO4 4%

- NaOH 30%

- N-acetyl-L-Cysteïne

- Monsters van leidingwater

Methode:

- Water filtreren volgens protocol 4.

- Filter in 3 gelijke stukken snijden.

- 1 stuk filter behandelen met N-acetyl-L-Cysteïne (protocol 7)

- 1 stuk filter behandelen voor 10 min met  4 ml 4% H2SO4  en daarna neutraliseren met 4 ml 30% NaOH.

- 1 stuk filter onbehandeld inzetten.

- Deze stukken filter in kleine stukken snijden en volgens protocol 5 verwerken en op M7H10 platen enten.

- Kweken wegzetten bij 37oC bij 5% CO2 en beoordelen na enkele dagen incubatie. Vervolg beoordeling met tussenposen van 1 week.

# Hoofdstuk 5 Resultaten

## §5.1 Resultaten van T-SPOT en QuantiFERON

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de resultaten die uit de IGRA’s zijn gekomen is er voor gekozen om alle gegevens die bekend zijn van de patiënt/ medewerker (leeftijd, geslacht, BCG etc.) in een tabel achter elkaar te zetten (Resultaten schema I,II,III zie Bijlage A)

De kinderen (alle immuungecompromiteerd) scoorden in zowel de QuantiFERON (QFT) als de T-SPOT.TB slecht. Dit was vooraf al deels voorspeld ook gezien het feit dat er in vorige onderzoeken deze groep van deelname op voorhand werd uitgesloten.

### §5.1.1 Kosten vergeleken van T-SPOT en QuantiFERON

Een testkit van T-SPOT met een inhoud van 24 testen kost € 1.100,=

Een testkit van QuantiFERON met de mogelijkheid van 56 testen kost € 550,=

Per test komt dit op € 45,83 voor de T-SPOT en € 9,82 voor de QuantiFERON

### §5.1.2 Resultaten per test apart:

Vergelijking van geslacht

Aan dit onderzoek deden aan de T-SPOT.TB 60 vrouwen en 33 mannen mee. Bij de QuantiFERON waren dat 44 vrouwen en 26 mannen.

|  | Mannen |  |  | Vrouwen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pos | neg | NTB |  |  | pos | neg | NTB |
| T-SPOT | 3 | 49 | 8 |  | T.SPOT | 2 | 28 | 3 |
| Quantiferon | 7 | 28 | 9 |  | Quantiferon | 2 | 22 | 2 |

Tabel 1 Uitslagen mannen in beide IGRA’s                  Tabel 2 Uitslagen vrouwen in beide IGRA’s

Wanneer deze resultaten uitgezet worden in een grafiek waar onderscheid per leeftijdsgroep gemaakt wordt (10 jr.) worden de volgende grafieken gevormd:

Schema A Verdeling leeftijd vrouwen bij T-SPOT en QuantiFERON

SchemaA1 Verdeling leeftijd mannen bij T-SPOT en QuantiFERON

Zoals ook al duidelijk was uit de gegevens hebben aan dit onderzoek meer vrouwen deelgenomen dan mannen. Uit deze gegevens kan dan ook niet geconcludeerd worden of er een verschil is tussen mannen of vrouwen bij het inzetten en aflezen van deze twee testen.

### §5.1.3 Testen met elkaar vergeleken:

Om de testen met elkaar te vergelijken moet er gekeken worden naar de patiënten/ medewerkers waarvan zowel een T-SPOT als een QFT is gedaan. Hier blijven dan 59 van de 86 individuen over.

Hieronder het resultaat van de twee testen.

|  | QFT |
| --- | --- |
| T-SPOT | pos | neg | NTB |
| pos | 3 | - | - |
| neg | 1 | 39 | 7 |
| NTB | 1 | 4 | 4 |

Tabel 3 Resultaten van GFT tegenover T-SPOT gezet (NTB=Niet te bepalen)

Hieruit is op de maken dat er met de T-SPOT  een positief individu gemist wordt. Het gaat hier om patiënt 73. Daarvan was de 1e afname voor de T-SPOT niet te bepalen (te weinig cellen aanwezig) en na tweede afname negatief. De kweek van deze patiënt werd negatief bevonden. Echter bij de QFT werd een positief signaal waargenomen. (tabel 3) Dit zou kunnen duiden op een latente infectie, wat de negatieve kweek verklaart.

Van de in totaal 59 zijn er 3 (5%) individuen in alle twee de testen positief bevonden, 39 negatief (66%) en 4 (7%) niet te bepalen.

Van alle 59 individuen hadden 7 (12%) individuen in de T-SPOT wel resultaat, namelijk negatief, maar scoorden niet te bepalen (NTB) bij de QFT. Andersom scoorden 4 (7%) negatief in de QFT, terwijl T-SPOT NTB was.

Gezien het feit dat het hier maar om een kleine testgroep ging kan niet geconcludeerd worden welke test beter scoort. Wel kan het missen van een positieve test consequenties hebben, zowel als het gaat om een actieve als wel een latente infectie met TB. Bij een actieve infectie kan er makkelijk verspreiding plaatsvinden, idem bij reactivatie van een latente infectie.

## §5.2 M. gordonae onderzoeksresultaten

### §5.2.1 Resultaten verdunningreeks M. gordonae in BacTAlert

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een M. gordonae stam geïsoleerd uit patiëntenmateriaal. Deze stam is bevestigd als M. gordonae door een M. gordonae real time PCR.

Bij de eerste bepalingen is er een verdunningsreeks gemaakt vanuit een 0,5 McF oplossing van M. gordonae in fysiologisch zout (FZ). De verdunningstappen zijn gemaakt door met een factor 10 te verdunnen.

| Ingezet 5-12-'06 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plastic | Glas |
| verdunning van | Positief | Positief |
| 0,5 McF | (datum) | (datum) |
| 10x | 9-12-2006 | 9-12-2006 |
| 100x | 12-12-2006 | 11-12-2006 |
| 1000x | 22-12-2006 | 23-12-2006 |
| 1000x (duplo) | 22-12-2006 | 23-12-2006 |
| 10,000x | 29-12-2006 | 29-12-2006 |

Tabel 4 Verdunningsreeks in plastic en glazen MB/BacT flessen 5-12-‘07

Uit deze resultaten komt niet duidelijk naar voren welk materiaal MB/BacT flessen sensitiever is. Bij een verdunning van 100x werd de glazen fles 1 dag eerder positief dan die van plastic. Dit staat weer in contrast bij de 1000x verdunning omdat hier de plastic flessen weer eerder positief zijn.

Omdat hier niet naar het tijdstip is gekeken zou het mogelijk kunnen zijn dat de 100x verdunning glazen fles op 11-12-2006 om 23:15u positief is bevonden, terwijl de 100x verdunning plastic fles op 12-12-2006 op 1:00u positief werd. Idem bij de 1000x verdunning.

Wat ook opvalt is dat de tijd tussen het inzetten en positief worden van de flessen bij een verdunning van 100x 6 tot 7 dagen is en bij een verdunning van 1000x 17 tot 18 dagen. Er zit dus een verschil van 10 dagen. In vergelijking met de tijd dat de 10,000x verdunning positief wordt (24 dagen) is het vreemd dat tussen de 1000x verdunning en de 10,000x verdunning maar een verschil van 7 dagen zit, terwijl verwacht werd dat deze meer dan 10 dagen zou zijn.

De  verdunningsreeks is daarna uitgebreid door een verdunning te maken van 100,000x, 1 miljoen x en 10 miljoen x verdunningen vanuit een 0,5 McF oplossing van de bovengenoemde M. gordonae stam in FZ.

| Ingezet 18-12-'06 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plastiek | Glas |
| Verdunning | Positief | Positief |
| (0,5 McF) | (datum) | (datum) |
| 100,000x | 2-1-2007 | 3-1-2007 |
| 1000,000x | 8-1-2007 | 8-1-2007 |
| 10,000,000x | 8-1-2007 | 8-1-2007 |

Tabel 5 Verdunningsreeks in plastic en glazen MB/BacT flessen 18-12-‘07

Ook hier kan geen duidelijke conclusie getrokken worden omdat bij een verdunning 100,000x verdunning het verschil maar 1 dag bedraagt. Bij een grotere verdunning is er zelfs helemaal geen verschil waar te namen. Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat er maar een minimale hoeveelheid mycobacteriën aanwezig is.

In vergelijking met de eerste verdunningreeks is te zien dat ondanks een grotere verdunning de flessen eerder positief worden.

Een volgende verdunningsreeks werd ingezet waarbij er vooral gekeken werd naar het aantal dagen waarop een fles positief werd. De reden dat er vanaf de 1000x verdunning geen resultaten zijn, is een open tuberculose geval op de kinderafdeling in het JBZ. Omdat ivm het ringonderzoek plaats nodig was in de BacTAlert werd de rest van de flessen verwijderd.

| Ingezet 5-2-2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plastic | Glas |
| verdunning | positief (dgn) | positief (dgn) |
| 10 | 4,49 | 4,33 |
| 100 | 6,83 | 7 |
| 1,000 | 11 | 11 |
| 10,000 | - | - |
| 100,000 | - | - |
| 1,000,000 | - | - |
| 10,000,000 | - | - |
| 100,000,000 | - | - |
| 1,000,000,000 | - | - |

Tabel 6 Verdunningsreeks in plastic en glazen MB/BacT flessen 5-2-‘07

De tijd dat deze flessen met hun verdunningsreeks positief worden in vergelijking met die van de eerste verdunningsreeks komt beter overeen dan die bij de tweede.

### §5.2.2 Resultaten kweken en PCR M. gordonae

Toen uitgezocht was hoe de isolatie van M. gordonae uit leidingwater uitgevoerd werden en protocollen waren geschreven, werd water van medewerkers woonachtig in verschillende woonplaatsen, waaronder ook Oss, getest. De reden dat er speciaal in Oss water werd afgenomen was een concentratie van het aantal M. gordonae isolaten daar waargenomen. Na isolatie volgens protocol werden deze monsters op zelfgegoten M7H11 agarplaten geënt en weggezet in een 37oC 5% CO2 stoof. Om de week werden de kweken beoordeeld en bij eventuele groei werd van de verdachte kolonie(s) een ZN gemaakt. Verdachte kolonies zijn eigeel, droge kolonies. Groei op de zelfgemaakte M7H11bleef uit, zelfs geen mogelijke contaminatie werd wargenomen. Resultaten van het M. gordonae PCR onderzoek gaven de volgende resultaten:

Bij de eerste afname van kraanwater werd er bij de PCR geen resultaat gevonden aangezien de PCR remde (zie tabel 7).

|  | M. gordonae+ BSA |  |
| --- | --- | --- |
| Kraanwater (K) | Ct | Ct duplo | PhHV onv. |
| 1 | undet | undet | 40,52 |
| 2 | undet | undet | undet |
| 3 | undet | undet | 34,23 |
| 4 | undet | undet | undet |
| 5 | undet | undet | 29,05 |
| 6 | undet | undet | undet |
| 7 | undet | undet | 31,43 |
| 8 | undet | undet | undet |
| 9 | 29,73 | 29,18 | 40,24 |
| 10 | 32,67 | 32,21 | 27,34 |
| nc prot | undet | undet | 26,19 |
| neg. test controle | undet | undet | undet |
| pos. controle | 37,24 | nd | nd |

Tabel 7 M. gordonae PCR 18-01-2007 (Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase)

K9 is de positieve controle en K10 de negatieve (protocol 4). PhHV is een zeehonden virus wat standaard wordt meegenomen om te controleren of de PCR geremd wordt. Wanneer het PhHV onverdund wordt ingezet mag de Ct waarde maximaal 28,36 zijn. Bij gebruik van een verdunde PhHV is deze maximale Ct waarde 29,94.

Bij de eerste PCR is gebruik gemaakt van onverdund PhHV. Wanneer gekeken wordt naar de Ct waardes is te concluderen dat alleen K10 (negatieve controle) en de Nc prot (negatieve controle proteïnase) niet remmen. Hieruit wordt geconcludeerd dat deze PCR geremd wordt en de resultaten dus niet interpreteerbaar zijn. Besloten is om het DNA van de filtraatmonsters (protocol4) te her-isoleren (protocol 6A)  en de PCR opnieuw in te zetten.(tabel 8)

|  | M. gordonae her-isolatie | PhHV verdund |
| --- | --- | --- |
| Kraanwater (K) | Ct | Ct duplo | Ct | Ct duplo |
| 1 | undet | undet | 31 | nd |
| 2 | undet | undet | 30,34 | nd |
| 3 | 36,99 | 37,64 | 30,63 | nd |
| 4 | undet | undet | 29,36 | nd |
| 5 | undet | undet | 30,39 | nd |
| 6 | 34,83 | 37,28 | 31,85 | nd |
| 7 | undet | undet | 30,77 | nd |
| 8 | undet | undet | 29,17 | nd |
| 9 | 21,83 | undet | 29,5 | nd |
| 10 | 34,49 | 34,5 | 30,4 | nd |
| nc prot | undet | undet | 29,4 | 30,06 |
| ntc | undet | undet | undet | undet |
| pos | 34,85 | 35,04 | nd | nd |

Tabel 8 M. gordonae PCR 19 t/m 22-01-2007(Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase pos=positieve isolatie controle)

Tijdens deze PCR is geen Bovine Serum Albumin (BSA) toegevoegd en gebruik gemaakt van verdund PhHV. Weer zijn de monsters in duplo uitgevoerd. Ook hier komt naar voren dat de remming niet weg is. Theoretische PhHV grens (vanwege verdunningsfactor) is Ct 29,94. Monster K10 (negatieve controle) remde tijdens de eerste PCR met BSA niet. Na DNA "her"-isolatie (protocol 6A) van het originele filtraatmonster werd een PhHV Ct-waarde van 30,4 gevonden (dus remming). Monsters K3, K6, K9 (positieve controle), K10 gaven ondanks remming toch een signaal af. Vanwege deze hoge Ct waarde bij monsters K3, K6 en K10 zou dit kunnen duiden op achtergrondruis.

Vanuit de filtraatmonsters is nogmaals DNA “her”-isolatie toegepast (protocol 6A) en de PCR is nogmaals herhaald maar nu opnieuw met toevoeging van BSA.(tabel 9)

|  | M. gordonae her-isolatie +BSA | PhHV verdund |
| --- | --- | --- |
| Kraanwater (K) | Ct | Ct duplo | Ct |
| 1 | undet | undet | 30,67 |
| 2 | undet | 39,33 | 29,77 |
| 3 | undet | undet | 30,22 |
| 4 | undet | undet | 29,5 |
| 5 | undet | undet | 29,93 |
| 6 | undet | undet | 30,43 |
| 7 | 38,82 | undet | 30,4 |
| 8 | nd | nd | nd |
| 9 | nd | nd | nd |
| 10 | 35,41 | 35,21 | 30,4 |
| nc prot | undet | undet | 29,4 |
| ntc | 40,31 | nd | undet |
| pos | 34,05 | nd | nd |

Tabel 9 M. gordonae PCR 22-01-2007 (Nd=not done Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase)

Weer zijn de Ct waardes van PhHV hoog en kan geconcludeerd worden dat BSA niet meer remming wegneemt in een PCR dan wanneer de monsters zonder toevoeging van BSA werden verwerkt.

- Resultaten zijn door remming moeilijk te beoordelen. BSA neemt de remming niet meer weg.

- K9 en K10 zijn in alle 3 de PCR’s M. gordonae positief. K10 (250 µl Aquadest) is gefiltreerd na M. gordonae stam K9 (Ct 21,83!). Het positieve signaal van K10 is dus mogelijk veroorzaakt door contaminatie na filtratie van K9.

Hierna werden monsters afgenomen van de kamers op afdeling A4 (tabel 10). De reden voor afname op deze kamers is omdat het hier gaat om kamers waar patiënten hebben gelegen waaruit M. gordonae is gekweekt. Deze monsters werden gefiltreerd, op M7H11 en Löwenstein geënt en een deel werd naar MD gebracht voor een M. gordonae PCR.

Er is voor gekozen om bij de filtraatmonsters direct een extra DNA isolatie stap (protocol 6A) uit te voeren en zowel een PCR uit te voeren met BSA als een PCR zonder. Alle monsters zijn in duplo uitgevoerd. De reden dat en zowel een PCR met als zonder BSA wordt uitgevoerd was om nogmaals te kijken of BSA remming weghaalt. Dit is tijdens de eerste 3 uitgevoerde PCR’s  niet duidelijk naar voren gekomen.(tabel 8 en 9)

|  | M. gordonae+ her-isolatie | PhHV | M. gordonae +her-isolatie +BSA | PhHV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monster: | Ct | Ct duplo | Ct | Ct | Ct |
| Kamer 401 | undet. | undet. | undet. | 35,47 | 28,21 |
| Kamer 403 | undet. | undet. | undet. | 33,92 | 27,97 |
| Kamer 406 | undet. | undet. | undet. | 37,5 | 27,97 |
| Kamer 410 | undet. | undet. | undet. | undet. | 31,02 |
| Kamer 414 | undet. | undet. | undet. | 36,57 | 28,11 |
| Kamer 416 | undet. | undet. | undet. | undet. | 27,42 |
| Kamer 419 | undet. | undet. | undet. | 35,56 | 27,87 |
| Pos. controle | undet. | undet. | undet. | 17,8 | 27,52 |
| Neg. controle | 39,11 | 38,11 | 27,82 | 39,13 | 28,47 |
| nc | undet. | nd | 26,88 | undet. | 27,51 |
| ntc | undet. | nd | undet. | undet. | undet. |
| pos | nd | nd | 27,06 | nd | 27,51 |

Tabel 10 M. gordonae PCR A4 01-02-2007(ND=not done Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase pos= positieve isolatie controle)

- De PCR producten zonder BSA van 01/02/07 (tabel 10) remmen behalve de negatieve controle. De "negatieve" resultaten van deze run mogen dus niet afgelezen worden aangezien ze vals negatief kunnen zijn.

- Na toevoeging van BSA (zie kolom M. gordonae + her-isolatie + BSA) remt alleen Kamer 410 nog. De M. gordonae PCR van Kamer 410 is dus mogelijk vals-negatief. Dit zou bevestigd kunnen worden door de PCR met Kamer 410 nogmaals te herhalen of door dit monster opnieuw af te nemen en er daarna een PCR van te doen. (in duplo)

- Kamer 416 is M. gordonae negatief (PhHV Ct waarde is goed).

- Alle kamers, behalve Kamer 410 en 416  zijn positief (in PCR met BSA) maar, de Ct-waardes zijn hoog dus is er mogelijk sprake van achtergrondsignaal. Omdat je hier met hele kleine hoeveelheden DNA hebt te maken is deze kans op achtergrond ruis zeer groot. Een mogelijke oplossing zou een protocol met sterkere concentratie stappen. Hier is echter niet voor gekozen omdat deze monsters als indicatie dienden.

- De negatieve controle is mogelijk gecontamineerd door de (te) hoge concentratie van de positieve controle. Bij het uitvoeren van de isolatie (protocol 4) is eerst de positieve controle afgezogen, is de zuiger gesteriliseerd en daarna is de filter waar de negatieve controle doorheen werd gezogen erop gelegd. Misschien is het steriliseren niet volledig geweest en is zo DNA van de M. gordonae op het filter van de negatieve controle gekomen. Voor deze ronde is gekozen voor een negatieve controle met ultrapure water

ipv. demiwater aangezien deze nog steeds DNA van M. gordonae kan

bevatten.

Bij de kweek van deze 19 monsters werd er geen groei op de eigengemaakte M7H11 platen waargenomen. Dit ligt echter aan de voedingsbodems aangezien de groeicontrole ook niet groeide. Deze groeicontrole werd uitgevoerd door een M. gordonae stam (ook gebruikt als positieve controle in de PCR) onverdund op een plaat uit te strijken en te incuberen bij 37oC + 5% CO2. Ook werd er bij de kweken op de Löwenstein wel groei waargenomen: Bij kamer 419 was de Löwenstein positief (3 kolonies), dit werd bevestigd aan de hand van de morfologie en een ZN kleuring. Van deze kolonies is helaas geen M. gordonae PCR gedaan. PCR van het watermonster toonde ook aanwezigheid van M. gordonae. Verder werden alle monsters behalve kamer 410 en 416 positief bevonden in de PCR. Zelfs de negatieve controle. Toen van deze 19 monsters echter na 4 weken dus nog steeds geen groei op de M7H11 agarplaten werd waargenomen, zelfs niet bij de positieve controle, is besloten om de platen nogmaals te testen aangezien volgens de literatuur groei van de M. gordonae al na 7 dagen waar te nemen is. Er werd gekozen om een M. gordonae, M. tuberculosis en M. avium stam vanuit patiëntenmonsters (bevestigd door PCR) te enten op de platen en te incuberen volgens protocol (bij 37oC). Na controle, die om de week plaats vond, werd er geen groei waargenomen. Dit zou kunnen betekenen dat de platen niet voldoen aan de eisen voor groei van mycobacteriën. De platen werden opnieuw gemaakt volgens protocol en nogmaals getest met de bovengenoemde stammen. Weer werd er geen groei waargenomen. Het probleem van de groei lag waarschijnlijk niet aan het toegevoegde supplement aangezien dit vers was aangeleverd. Besloten werd om via BD kant en klare platen M7H10 te bestellen aangezien het bestellen van nieuw supplement bij IDTK zeker 3 maanden tijd zou kosten en er meteen begonnen kon worden met het testen van groei van mycobacteriën. Ook de kant en klare M7H10 platen werden getest met M. gordonae, M. avium en M. xenopi en er werd, zoals de literatuur beschreef, al na 7 dagen groei waargenomen van de M. gordonae, M. avium groeide na 9 dagen en na 23 dagen ook M. xenopi. Nadat de platen goedgekeurd werden zijn er monsters van afdeling E7 afgenomen.

Deze afdeling (E7) is de kinderafdeling en van 4 patiëntjes die daar opgenomen hebben gelegen werd er tijdens de mycobacteriële kweek M. gordonae uit het patiëntenmateriaal aangetoond. Gekeken werd op welke kamers deze kinderen lagen, waarna er water op de 3 kamers volgens protocol werd afgenomen en gefiltreerd volgens protol. Na 1 week werden de platen beoordeeld en werd er veel contaminatie waargenomen. Verdachte kolonies (eigeel en droog) werden gekleurd via ZN. Dit bleken echter zuurlabiele coccen te zijn. Van deze monsters kon niet aangenomen worden dat er geen M. gordonae aanwezig is aangezien de contaminatie de M. gordonae mogelijk overgroeit.

Resultaten van de PCR bevestigden aanwezigheid van M. gordonae DNA.(Tabel 11)

|  | M. gordonae | PhHV |
| --- | --- | --- |
| Monster | Ct | Ct duplo | Ct |
| Kamer 712 | 31,42 | 31,15 | 26,16 |
| Kamer 773 | 31,33 | 32,61 | 27,62 |
| Kamer 776 | 25,59 | 25,59 | 26,18 |
| positieve controle | undet. | nd | nd |
| negatieve controle | 34,9 | nd | nd |
| nc | nd | nd | 27,08 |
| ntc | nd | nd | undet. |
| pos | nd | nd | nd |

Tabel 11 1e Run PCR 07-07-2007 kamers E7(nd=not done Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase

De kamers 712, 773 en 776 zijn positief bevonden gezien de Ct waardes. Daarbij is kamer 776 zeer sterk positief. Deze positieve waardes zijn niet vals positief aangezien de PCR niet geremd wordt. Dat is te zien aan de Ct waardes van de PhHV PCR. Deze mogen maximaal 29,94 zijn en daar liggen deze waardes onder. De positieve en negatieve controle zijn helaas niet in duplo meegenomen. Het positieve monster geeft geen Ct waarde en zou dus negatief zijn, terwijl de negatieve controle positief is. Hier lijkt sprake te zijn van verwisseling van de monsters. Dit kan gebeurd zijn bij het filtreren of bij het pipetteren tijdens inzetten van de PCR. Dit is echter niet meer te achterhalen. Ook zijn bij deze controles geen remming-controles meegenomen. Daar zou ook nu uit afgeleid kunnen worden dat de waardes gevonden bij deze positieve en negatieve controles vals positief/negatief zijn.

Van deze monsters zijn geen kweken, op Löwenstein of M7H10, ingezet.

Monster van kamers van E7 werden opnieuw afgenomen en opnieuw gefiltreerd. Hiervan is weer een PCR gedaan. Naast de watermonsters van de kamers op E7 is er ook 4 maal een keeluitstrijk afgenomen van 3 medewerkers om aan te tonen of M. gordonae vanuit water in staat is om de mens te koloniseren. De 1e keeluitstrijk vond plaats minimaal 1 uur na de laatst genuttigde drinken en/of eten. De medewerkers werden gevraagd om 1 minuut lang te gorgelen met water afgenomen van kamers van E7. Medewerker P. gorgelde met water uit kamer 776 (K776), Medewerker M. water uit kamer 773 (K773) en Medewerker Y. water uit kamer 712 (K712). Meteen na het gorgelen werd zowel met een droge wattenstok een keeluitstrijk afgenomen als ook een wattenstok met Stuart medium waarvan een mycobacteriële kweek werd ingezet. Een uur na het gorgelen werd nogmaals met een droge wattenstok een keeluitstrijk afgenomen.   Deze monsters afgenomen aan een steriele droge wattenstok zijn naar de MD gebracht voor M. gordonae PCR. De keeluitstrijk met Stuart medium werd verder verwerkt volgens protocol 7.

De resultaten van de PCR zijn verwerkt in tabel 12.

|  |  | M. gordonae | PhHV verd. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | monster: | Ct | Ct duplo | Ct |
| Medewerker P (K776) | Voor gorgel | Undet. | Undet. | 25,80 |
|  | Na gorgel | Undet. | Undet. | 25,74 |
|  | 1 uur na gorgel | Undet. | Undet. | 25,63 |
| Medewerker M (K773) | Voor gorgel | 39,75 | Undet. | 25,56 |
|  | Na gorgel | 40,21 | Undet. | 25,41 |
|  | 1 uur na gorgel | Undet. | Undet. | 25,05 |
| Medewerker Y (K712) | Voor gorgel | Undet. | Undet. | 25,08 |
|  | Na gorgel | Undet. | Undet. | 25,14 |
|  | 1 uur na gorgel | Undet. | Undet. | 25,03 |
|  | Kamer 712 | 35,84 | Undet. | Undet. |
|  | Kamer 773 | Undet. | Undet. | Undet. |
|  | Kamer 776 | 42,43 | Undet. | Undet. |
|  | negatieve controle | Undet. | nd | 38,14 |
|  | positieve controle | 18,95 | nd | 18,65 |
|  | nc | Undet. | nd | 25,72 |
|  | ntc | Undet. | nd | Undet. |
|  | pos | 31,25 | nd | nd |
|  | pos | 30,80 | nd | nd |

Tabel 12 2e Run PCR 17-07-2007 kamers E7 en keelkweek (Nd=not donae Undet= undetectable Ntc= negatieve test controle Nc= negatieve controle proteïnase

De PCR laat remming zien bij de negatieve controle dus zou dit resultaat (undetectable) vals negatief kunnen zijn. Aangenomen mag worden dat dit echter niet het geval is aangezien alle andere monsters niet remmen.

Bij kamer 712 en 776 wordt weer aanwezigheid van M. gordonae aangetoond. Echter geeft de remmingscontrole met PhHV een undetectable resultaat. De hoeveelheid M. gordonae DNA aanwezig in monsters Kamer 712 en 776 is in vergelijking met de 1e run van 07-07-2007 (tabel 11) vele malen lager. De Ct waardes van de PhHV PCR zijn ook niet aan te tonen. Dit is te verklaren, omdat voor deze PCR run niet gebruik gemaakt is van DNA her-isolatie (protocol 6A), terwijl dit in de vorige runs de remming aantoonbaar verwijdert.

Bij de keelkweek monsters is alleen M. gordonae aangetoond bij medewerker M voor het water spoelen en er vlak erna. De Ct waarde die afkomstig is van het monster na spoeling is hoger, dus minder M. gordonae DNA aanwezig. Dit zou er juist op duiden dat eventuele kolonisatie met M. gordonae voorkomen wordt door water te drinken. Dit is echter niet met alleen deze run te concluderen aangezien er meer testpersonen en meer monster nodig zijn om deze conclusie te kunnen trekken.

### § 5.2.3 Resultaten decontaminatie van filtraatmonsters en temperatuur tolerantie M. gordonae

Opnieuw werden er watermonsters afgenomen van kamer 712, 773 en 776. (2 x 500ml per kamer) Deze monsters werden gefiltreerd volgens protocol 4 waarna de filters per (in duplo) in 3en werden verdeeld en voor het beënten van de Löwenstein behandeld volgens protocol 9 om contaminatie zo veel mogelijk weg te halen. 1 stuk filter werd behandeld met N-acetyl-L-Cysteïne, 1 stuk met 4% zwavelzuur en 30% NaOH en 1 stuk bleef onbehandeld. De stukken filter werden vervolgens verwerkt volgens protocol 5. De duplo monsters werden nogmaals extra afgedraaid voor extra concentratie van het monster.

Gelijk na het beënten van de filtraatmonsters die behandeld waren met zwavelzuur en 30% NaOH werd een verkleuring waargenomen van de Löwenstein. Deze kleurde van groen naar wit. De agar werd ook vloeibaar. Dit kwam waarschijnlijk door pH die te basis was veroorzaakt door de hoge concentratie NaOH. Op de Löwenstein werd er na 4 weken nog steeds geen groei waargenomen. Dit kan twee oorzaken hebben, namelijk dat of de aanwezige mycobacteriën al tijdens het decontamineren gedood zijn of dat de aanwezige mycobacteriën niet in staat zijn geweest om te groeien op de aangetaste voedingsbodem. Dit is verder niet onderzocht.

Op de Löwenstein waarvan de monsters zijn gedecontamineerd volgens N-acetyl-L-Cysteïne (protocol 7) werd er na 7 weken geen groei waargenomen. Zelfs niet op Löwenstein waarvan het monster voor enten nog is afgedraaid om het monster te concentreren.

Alleen de buizen waarop de onbehandelde positieve controle (protocol 4) was aangebracht, was er minimale groei waar te nemen. Dat het hier ook echt gaat om M. gordonae stam en geen contaminatie is, werd bevestigd na aanleiding van de morfologie van de kolonies en via een ZN kleuring.

Uit het onderzoek naar temperatuur tolerantie (protocol 8) van M. gordonae werd geen groei waargenomen. Omdat er geen groeicontrole mee was genomen (M. gordonae stam opgelost in demiwater en afgeënt op Löwenstein en M7H10 bij 0 minuten) mag niet aangenomen worden dat M. gordonae niet tegen de temperaturen van 50oC of hoger kan.

### §5.2.3 Keelkweken M. gordonae

De keeluitstrijk kweken zijn negatief bevonden.

### §5.3 M. gordonae in de IGRA testen

Bij 4 patiënten van E7 werd bij de kweek op mycobacteriën een M. gordonae gevonden. Deze heeft echter geen positief resultaat gegeven in zowel de T-SPOT als de QuantiFERON.

# Hoofdstuk 6 Discussie

## §5.1 Discussie IGRA testen

Aan het onderzoek hebben in totaal 83 patiënten en medewerkers meegedaan. Deze waren verdeeld in 5 verschillende prikrondes om de werkdruk te verspreiden. De patiënten betrof voornamelijk immuungecompromiteerde kinderen. De kinderen zijn in duplo in twee verschillende prikrondes meegenomen. Er is voor gekozen om van de medewerkers geen Quantiferon®-TB (QFT) buizen te prikken. Dit omdat zij tot een Low risk groep behoorden. Bij de evaluatie van de resultaten is gebleken dat het beter was geweest als dit wel was gebeurd, aangezien er dan een betere totaalvergelijking te maken zou zijn geweest. Er zijn nu ook 2 positieven in 1 van de 2 testen die niet vergeleken kunnen worden met elkaar, omdat niet beide testen (QFT en T-SPOT) zijn verricht. Over het totaal beeld kan worden gezegd dat de IGRA testen erg met elkaar vergelijkbaar zijn qua resultaat.

Echter is bij een aantal uitslagen niet duidelijk waarom er geen resultaat uitkwam (NTB). Bij de T-SPOT ligt het er vaak aan dat er te weinig levende witte bloedcellen aanwezig zijn in het volbloed. Dit was vaak het geval bij de immuungecompromiteerde kinderen. Volgens de testkit mag men de test niet inzetten wanneer er te weinig levende cellen aanwezig zijn, aangezien het resultaat  vals negatief kan zijn. Bij dit onderzoek is er voor gekozen om deze alsnog in te zetten en zagen dat bij patiënt 39, ondanks een zwakke positieve controle, er toch spots te zien waren bij panel A en panel B. Deze test is duurder in vergelijking met de QFT dus zal in de normale routine een dergelijk monster niet worden ingezet. Dit zou dus betekenen dat in het geval van immuun gecompromiteerde kinderen/volwassenen makkelijker de positieve gemist worden. Dat is gebleken bij de patiënt 37. Bij deze patiënt waren er voor de T-SPOT niet genoeg cellen (0,01x109cellen/L) en had de test als resultaat “niet te bepalen”. Van dezelfde persoon is gelijktijdig ook voor de QFT bloed afgenomen. Deze gaf bij de QFT een sterk positief signaal af. Deze patiënt zou gemist zijn bij screening dmv T-SPOT.

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten is ook naar voren gekomen dat enkele keren de T-SPOT wel een resultaat geeft (neg is deze gevallen) maar de QFT geen signaal heeft. Daar zouden meerdere verklaringen voor kunnen zijn. Zo kan het zijn dat bij de afname door de prikpoli/ verpleger de buizen niet goed geschud zijn. Daardoor zijn de cellen niet in contact gekomen met de eiwitten en dus niet gestimuleerd om IFN-γ te produceren. Hier zou dus sprake zijn van een technische fout. Bij het valideren van deze test en het maken van de bloedafname protocollen zal duidelijk naar voren moeten komen dat dit schudden echt van belang is.

Wanneer er naar de patiënt zelf gekeken wordt, komt naar voren dat het vaak de immuungecompromiteerde kinderen zijn die als resultaat niet te beoordelen hebben. Schijnbaar heeft de QFT toch een minimaal aantal cellen nodig om genoeg IFN-γ te produceren om het signaal af te geven. Zo is te zien bij patiënt 34 dat de 1e afname zowel in de T-SPOT als in de QFT negatief scoort terwijl bij de 2e afname er te weinig cellen voor de T-SPOT zijn (1,5x109cellen/L) en ook de QFT niet te beoordelen scoort.

Wanneer deze testen gevalideerd worden is het dus belangrijk dat er protocollen worden opgesteld die duidelijk zijn en van toepassing zijn op de verschillende groepen van patiënten. Zo zal er bij immuungecompromiteerden moeten worden overwogen om een afname in duplo te doen. Dit zal juist bij deze kinderen niet altijd wenselijk zijn.

Vergelijking aangaande sexe is niet mogelijk, omdat aan dit onderzoek geen gelijk aantal mannen als vrouwen heeft meegedaan.

Wanneer gekeken wordt naar de gebruiksvriendelijkheid scoort de QFT vele malen beter, omdat bij deze IGRA vooral pipetteer werk is terwijl bij de T-SPOT er voor gezorgd moet worden dat de lymfocyten in leven blijven. Dit houdt in dat er verschillende malen AIM-V medium af en bij de cellen moest worden gegoten. Bij de QFT vindt reactie al plaats in de afgenomen buizen die, direct na afname, alleen geschud hoeven worden en in de stoof geplaatst.

Voor de patiënt is de QFT minder belastend, omdat  er in totaal maar 3 ml bloed hoeft worden afgenomen terwijl dit bij een T-SPOT, bij volwassenen, al zo’n 8 ml bedraagt. Na afname is het materiaal van de T-SPOT niet lang houdbaar, dit is echter wel het geval bij de QFT. Dit maakt het inpassen van de test in de werkplanning eenvoudiger.

## §6.2 Discussie M. gordonae

De reden waarom het kweken van M. gordonae op de zelfgegoten M7H11 niet lukte is niet te verklaren. Zowel de agar als het antibiotica supplement waren volgens de vermelde houdbaarheidsdatum in orde. De eerste zelfgemaakte platen zijn 1 dag na binnenkomst van het supplement gemaakt en gegoten. De handelingen waren uitgevoerd volgens het protocol, beschreven op de agarpot. De tweede maal dat de platen zelf gemaakt zijn, was onder toezicht van een collega. Omdat het lang duurde (3 maanden) om nieuw supplement te bestellen en geleverd te krijgen is er voor gekozen om bij BD kant en klare M7H10 platen te bestellen die na binnenkomst werden getest. Op deze platen groeiden de test stammen wel. Dit zou dus bewijzen dat er met de zelfgemaakte platen iets niet in orde was en dat het niet aan de temperatuur, vochtigheid en/of CO2 druk lag.

De contaminatie, die echter ook groeide op de M7H10 (BD) platen,  zorgde voor een nieuw probleem. Deze contaminatie kon echter niet verwijderd worden door zuivering, beschreven in protocol 9. Klaarblijkelijk is het zuiveren met zwavelzuur en 30% NaOH een te agressieve manier waarbij niet alleen de contaminatie, maar ook de eventueel aanwezige mycobacteriën gedood worden. Een andere reden zou kunnen zijn dat de verhouding van het gebruikte zwavelzuur en 30% NaOH niet correct was. Omdat deze methode uitgevoerd is naar aanleiding van artikel 4 was de verhouding niet bekend. Dit zou uitgewerkt kunnen worden door verhoudingen in een tabel op te stellen en uit te voeren met een M. gordonae stam opgelost in demiwater en gefiltreerd volgens protocol 3.

Bij het onderzoek naar tolerantie van M. gordonae bij verschillende temperaturen is verzuimd een groeicontrole mee te nemen. Daarom is het goed mogelijk dat er, of geen M. gordonae aanwezig was in de positieve controle, of dat deze wel aanwezig was maar niet levensvatbaar.

Een M. gordonae PCR uitvoeren op leidingwater bleek moeilijk. Bij de eerste PCR series werd er bij veel monsters remming waargenomen. Een reden voor deze remming zou de aanwezigheid van metalen of storende producten in het water kunnen zijn. Die zijn waarschijnlijk achtergebleven op de filter. Zelfs na her-isolatie van het DNA uit de monsters bleef remming zichtbaar. De PCR testen, op de kamers van A4 en E7, waar her-isolatie volgens protol 6A werd toegepast, bleek de remming grotendeels weg.

Uit het PCR onderzoek was niet op te maken of M. gordonae in staat is om de keel te koloniseren. Omdat bij de deelnemers aan dit onderzoek geen sprake is van immuun deficiëntie mag niet worden aangenomen dat dit ook zo geldt voor immuun-gecompromiteerden. Onderzoek naar kolonisatie in immuungecompromiteerden zou hier uitsluitsel in kunnen geven.

# Hoofdstuk 7 Conclusie

## §7.1 M. tuberculosis

Wanneer de QuantiFERON®- Gold IT (QFT) en T-SPOT.TB met elkaar worden vergeleken zijn er meerdere conclusies die er getrokken kunnen worden.

Een test uitgevoerd met materiaal van immuungecompromiteerde kinderen geeft in zowel de T-SPOT TB als in de QFT problemen vanwege een te lage lymfocyten aantal. Daarom zal er voor immuungecompromiteerde patiënten een speciaal protocol moeten worden opgesteld. Daarin moet staan of er op voorhand extra bloed afgenomen moet worden,  er extra screening moet worden toegepast door afname van nuchtere maag inhoud en/of sputum. Maar ook dat wanneer de testuitslag geen signaal geeft of niet te bepalen is, de test opnieuw moet worden ingezet met vers afgenomen bloed.

In deze IGRA’s is aangetoond dat patiënten met een positieve kweek van M. gordonae in dit onderzoek geen vals positieve resultaten opleveren.

Ook kan geconcludeerd worden dat er een verhoogde specificiteit wordt verkregen met deze IGRA’s in vergelijking met de Mantoux.

IGRA’s zijn minder belastend voor de patiënt, omdat maar 1 bezoek aan het ziekenhuis nodig is.

QFT scoort beter dan de T.SPOT-TB wanneer gekeken wordt naar de gebruiksvriendelijkheid en de kosten.

Op het JBZ is besloten om de QuantiFERON®- Gold IT te valideren en in gebruik te nemen. Het kweken van patiënten materiaal voor mycobacteriën blijft, al is het straks wel mogelijk in het geval van een CITO na 2 dgn (ipv 6 weken met de kweek) een eerste uitslag te geven. Mocht deze positief zijn kan deze patiënt direct behandeld worden.

Verder zijn er onderhandelingen met de GGD om QFT te valideren en te gebruiken bij screening naar infectie met M. tuberculosis. Vooral bij medewerkers met een BCG vaccinatie is dit nodig aangezien ze vaak een positieve Mantoux hebben door kruisreactie. Dit zal echter nog zeker enkele maanden (en eventuele aanvullende onderzoeken) duren.

## §7.2 M. gordonae

M. gordonae is, ondanks vermeende aanwezigheid in leidingwater, moeilijk te kweken. Daarom blijkt een M. gordonae PCR de beste detectie methode. Om de M. gordonae te kweken uit water is het belangrijk, dat het monster wel eerst geconcentreerd wordt door filtratie. Dit is te concluderen uit het feit dat alleen monsters met een hoge M. gordonae concentratie (zoals de positieve controle) wel groeiden op de Löwenstein.

M. gordonae stammen overleven decontaminatie met N-acetyl-L-Cysteïne en zwavelzuur/NaOH niet. Voorbehandeling van patiëntenmateriaal met N-acetyl-L-Cysteïne zou dus voldoende moeten zijn om contaminatie met M. gordonae te verwijderen. Aangezien decontaminatie niet veranderd is sinds invoering van het protocol is dit geen verklaring voor de stijging van het aantal M. gordonae isolaten.

Stijging van de sensitiviteit na invoering van de plastic MB/BacT flessen werd in dit onderzoek niet aangetoond.

In dit onderzoek is niet aangetoond dat M. gordonae is staat is om de keel te koloniseren. Dit sluit echter niet uit dat kolonisatie bij immuungecompromiteerden wel voorkomt, omdat is dit onderzoek alleen getest is bij gezonde mensen.

M. gordonae was niet in staat om op de zelfgemaakte M7H11 platen te groeien. In dit onderzoek is daar verder geen verklaring voor gevonden.

## §7.3 M. gordonae in IGRA testen

Patiënten die een infectie met M. gordonae doormaken gaven tijdens dit onderzoek geen vals positieve resultaten in de IGRA’s.

# Literatuurlijst:

Artikelen:

- Issar Smith. July 2003 Mycobacterium tuberculosis pathogenesis and molecular determinants of virulence. Clinical Microbiology review 16 nr 3 p 463-496

- Neil W. Schluger and William N. Rom 1998 The host immune response to Tuberculosis 157: p679-691

- Philip S Renshaw et al, 2005 Structure and function of the complex formed by the tuberculosis virulence factors CFP-10 and ESAT-6 the EMBO Journal 24:p 2491-2498

- K.A. Prince, A.R. Costa, A.C. Malaspina, A.F. Luis, C.Q.F. Leite 2005 Isolation of Mycobacterium gordonae from poultry slaughterhouse water in São Paulo State, Brazil. Revista Argentina de Microbiologia 37: p 106-108

Boeken

- C.G.M. Erkens, N.A. Kalisvaart, E. Slump, M. šebek, D. van Soolingen Tuberculose in Nederland ISBN 978907786

- José A. Caminero Luna A Tuberculosis Guide for Specialist Physicians 2004 ISBN: 2-914365-13-6

Internet:

- http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten/tuberculose/tuberculose.jsp#top (laatst bekeken op 20 augustus 2007)

- www.rad.rwth-aachen.de (laatst bekeken op 19 augustus 2007)

- www.uniklinikum-giessen.de (laatste bekeken op 19 augustus 2007)

- http://www.answers.com/topic/phytohaemagglutinin (laatst bekeken 15 augustus)

- http://www.bcm.edu/mcfweb/?PMID=3151 (laatst bekeken 16 augustus)

Werkvoorschriften:

- Moleculaire Diagnostiek, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift PC-A-1120 v.1 Nucleïnezuur extractie m.b.v. EasyMAG nucleïneezuur  extractie-systeem.

- Moleculaire Diagnostiek, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift PC-A-1400 v.2 PhHV detectie m.b.v. real time PCR.

- Moleculaire Diagnostiek, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift PC-A-3300 v. 4 Micro-organismen diagnostiek m.b.v. PCR.

- Moleculaire Diagnostiek, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift PC-A-3530 v.3 Mycobacterium gordonae detectie m.b.v. real time PCR.

- Medisch Microbiologisch laboratorium, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift TBC-W-022 v. 4 Het verwerken van materialen aangevraagd op Mycobacteriën onderzoek

- Medisch Microbiologisch laboratorium, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift TBC-W-054 v.2 Ziehl-Neelsen kleuring

- Medisch Microbiologisch laboratorium, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift TBC-W-055 v.3 Auramine kleuring

- Medisch Microbiologisch laboratorium, Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch, Werkvoorschrift Legionella

Testbijsluiters

- QuantiFERON®-TB Gold (In-tube Method)Package Insert, Cellestis

- T-SPOT.TB 96 well Package Insert ,PI-TB96-IVD-UK-V8, Oxford Immunotec

# Bijlagen

# Schema I

# Schema II

Schema III

# Protocol 1 T-SPOT.TB

Doel:

Het aantonen van een latente of een actieve infectie met Mycobacterium tuberculosis door middel van bepaling van γ-interferon (IFN-γ)aanwezigheid in bloed.

Materiaal:

- Vacutainer Sodium Citrate Cell Preparation Tubes CPT (BD art.nr. 362782, bewaren bij KT)

- Testkit T-SPOT.TB (Oxford Immunotec art. nr. TB.300, bewaren bij 2-8 ºC)

- 12x8 Microtiterstrips (24 testen), gecoat met een muis monoklonale antistof tegen IFN-γ

- Panel A, bevat ESAT-6-antigenen, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

- Panel B, bevat CFP10-antigenen, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

- Positieve controle, bevat fytohemagglutinine, bovine serumalbumine en antimicrobiële middelen

- Conjugaat (muismonoklonale antistof tegen IFN-γ, geconjugeerd met alkalinefosfatase)

- Substraat (gebruiksklare BCIP/NBT-oplossing)

- AIM-V medium, (Gibco art.nr. 31035-025, bewaren bij 2-8 ºC)

- Fysiologisch zout (FZ)

- Centrifuge (Hettich, rotanta 460)

- Broedstoof 37 ºC, 5% CO2 (Nuaire autoflow)

- Conische centrifugebuizen (Sarstedt art.nr. 62.554.002)

- Platenmicroscoop (Leica MS5)

- Haemocytometer LKCH (Sysmex XE2100

Methode:

Bloed afgenomen volgens onderstaande procedure:

- Afname in BD vacutainer Sodium Citrate Cell Preparation Tubes (CPT)

- Volwassenen en kinderen > 10 jaar ( 1 x 8 ml of 2 x 4 ml

- Kinderen 2 tot 10 jaar ( 1 x 4 ml

- Kinderen < 2 jaar 1 x 2ml pediatrische buis

- Na afname worden de buizen direct gemengd, door minimaal 8-10 maal te zwenken.

- Neem de buizen binnen 8 uur na afname in behandeling.

- Na afname bewaren bij kamertemperatuur (18 tot 25 (C).

Monster voorbehandeling:

Centrifugeer de buizen bij 18 tot 25 (C bij 1800g gedurende 28 minuten.

Werk vanaf hier in een laminair flow kast om contaminatie te voorkomen!

- Verzamel de witte wolkachtige band van lymfocyten uit de CPT-buis en breng dit over in een steriele 15 ml conische centrifuge buis middels een  steriele pasteurse pipet.

- Verwarm het AIM-V medium tot 37(C door het in een stoof te zetten van 37ºC.

- Vul het volume van de lymfocyten aan tot 10 ml met het verwarmde medium.

- Centrifugeer 7 minuten bij 600g (18(C-25(C).

- Verwijder voorzichtig (afgieten) het supernatant en resuspendeer (op en neer halen met Eppendorf pippet) het pellet in 1 ml  verwarmd medium en vul aan tot 10 ml met AIM-V.

- Centrifugeer 7 minuten bij 350g (18(C-25(C).

- Verwijder voorzichtig (afgieten) het supernatant en resuspendeer het pellet in 0,7 ml  verwarmd AIM-V medium.

Cel-telling en Verdunning:

T-SPOT.TB heeft 2,5x105 levende lymfocyten per well nodig. De celtelling vindt plaats met een haemocytometer

Maak een totaal volume van 500(l cel suspensie van 2,5x105 levende lymfocyten-cellen middels onderstaande berekening:

Volume celsuspensie (μl) = 2.5/ celtelling (cellen x 109/l) x 500

Toevoeging AIM-V (μl) = 500  -  Volume van de cel suspension (μl)

N.B. De bovengenoemde volumes celsuspensie en AIM-V worden afgerond op 50μl nauwkeurig.

Plate set up en Incubatie:

- Verwijder de benodigde strips uit de verpakking en laat op kamertemperatuur. komen; per patiënt zijn 4 welletjes nodig (4 wells direct onder elkaar).

- Pipetteer de volgende media in de wells, zonder de membraan aan te raken:

- 50(l AIM-V in de eerste well (Negatieve controle well)

- 50(l Panel A in de tweede well

- 50(l Panel B in de derde well

- 50(l Positieve controle in de laatste well (Positieve controle well)

- Meng vervolgens de celsuspensie door de cellen voorzichtig op en neer te pipetteren.

- Voeg aan alle 4 de wells 100(l verdunde celsuspensie toe.

- Zet de plaat 16 –20 uur in een 37(C stoof met 5% CO2 (de plaat mag nu niet meer worden bewogen).

Spot ontwikkeling:

- Laat de substrate solution op kamer temperatuur komen .

- Conjugaat: maak een 1/200 werkverdunning in fysiologisch zout (let op: maak geen overmaat; 500(l per strip (2 monsters)).

- Haal de plaat uit de stoof en verwijder de vloeistof in de gootsteen dmv kloppen, herhaal dit op een tissue totdat al het vocht verdwenen is.

- Was 4 maal met 200(l steriel fysiologisch zout door gebruik te maken van een meerkanaalspipet.

- Klop de plaat droog.

- Voeg 50(l verdund conjugaat toe aan iedere well.

- Plaats de plaat 60 ±2 minuten in de koelkast (2(C tot 8(C).

- Was 4 maal met 200(l steriel fysiologisch zout door gebruik te maken van een meerkanaalspipet.

- Klop de plaat droog.

- Voeg 50(l substraat toe aan iedere well.

- Incubeer bij kamertemperatuur gedurende 7 minuten.

- Was de plaat grondig (4x) met gedestilleerd water om de reactie te stoppen.

- Droog de plaat 4 uur in de stoof bij 37(C of overnacht bij kamertemperatuur.

Kwaliteitscontrole:

Bij elke bepaling van een patiëntenmonster worden een positieve en een negatieve controle meegenomen.

Indien de negatieve controle afwijkt (>10 spots heeft), kan de test niet worden beoordeeld. De test moet dan worden herhaald waarbij verse media worden gebruikt, omdat de mogelijkheid bestaat dat het gecontamineerd is.

Indien de positieve controle afwijkt (<20 spots heeft) en Panel A en B zijn beide niet-reactief, moet de test worden herhaald om het resultaat te bevestigen

Indien de positieve controle afwijkt (<20 spots heeft) maar een reactief resultaat wordt verkregen voor Panel A of Panel B of beide, moet het monster nog steeds beschouwd worden als reactief.

# Protocol 2 Quantiferon®-TB Gold IT

Doel:

Het aantonen van een latente of een actieve infectie met Mycobacterium tuberculosis door middel van bepaling van γ-interferon in bloed

Principe:

Quantiferon®-TB Gold IT is een in vitro diagnostische test die γ-interferon (IFN-γ) aantoont in gehepariniseerd volbloed van individuen geïnfecteerd met M. tuberculosis. Zowel latente als ook actieve TB kan met deze test worden aangetoond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cocktail van M. tuberculosis specifieke antigenen ESAT-6, CFP-10 en TB7.7(p4) die geïnfecteerde T-cellen in gehepariniseerd volbloed stimuleren tot productie van γ-interferon (een cytokine). Deze specifieke antigenen zijn aanwezig in M. tuberculosis en pathogene M. bovis stammen maar niet in BCG stammen en non tuberculeuze mycobacteriën behalve M. kansassi, M szulgai, M. marinum en M. gordonae (al heeft deze laatste niet het TB7.7 antigeen)

De QuantiFERON®-TB Gold IT maakt gebruikt van afname van bloed in speciale buizen die gecoat zijn met de 3 antigenen die daarna tussen de 16 en 20 uur bij 37oC geïncubeerd worden. Per patiënt worden er 3 buizen afgenomen, de positieve controle(Mitogen), de negatieve(Nil) en de TB antigeen buis. Na incubatie worden de buizen afgedraaid en wordt het plasma gebruikt om de hoeveelheid IFN-γ (IU/ml) met behulp van een ELISA te bepalen.

Media:

- Quantiferon®-TB Gold IT bloedbuizen (Cellestis art.nr. ??? Bewaren bij KT)

- Nil controle (grijze dop) nul controle

- TB antigen (rode dop)

- Mitogen (paarse dop) positieve controle

- Quantiferon®-TB Gold IT (Cellestis art.nr. ??? Bewaren bij 2-8oC)

- Microplaat (strips)

- Humaan IFN-γ Kit Standaard (KS), (gevriesdroogd)

- Green Diluent (GD)

- Conjugaat 100x concentraat (gevriesdroogd)

- Was buffer 20x concentraat

- Enzym substraat oplossing

- Enzym stop oplossing

- Demiwater

Apparatuur::

- Centrifuge (Hettich, rotanta 460)

- 37ºC stoof (nucleaire autoflow)

- Pippetten

- Multichannel pipet

- Microplaat shaker

- Microplaat wasser

- Microplaat reader (450nm filter, 620-650 referentie filter)

Methode:

Voorbereiding:

- Los de Kit Standaard op in demiwater zoals staat aangegeven op het label en vermeld datum op flesje (na oplossen 3 maanden houdbaar 2-8oC).

- Los het Conjugaat 100x concentraat op in demiwater zoals staat aangegeven op het label en vermeld datum op flesje (na oplossen 3 maanden houdbaar 2-8oC).

(Let op, de verdunningen kunnen wisselen per lotnummer)

- Neem per patiënt 1 ml bloed af in elke buis van de Quantiferon T Gold IT (Nil, TB antigen en Mitogen)

- Mix de buizen door zeer hard te schudden (minimaal 10 sec) en zorg hierbij dat het bloed het gehele binnenoppervlak van de buis heeft bereikt.

- Plaats de buizen, binnen 16 uur, in de 370C stoof en incubeer 16 –24 uur

- Draai de buizen na incubatie af bij 2000-3000 RCF voor 15 min.

- De plasmamonsters kunnen direct gebruikt worden of bewaard worden in de koelkast voor max. 4 wkn. of <-20oC voor een langere periode.

Inzetten van ELISA

- Laat alle monsters en reagentia op KT komen, behalve het Conjugaat 100X concentraat.

- Haal alleen de benodigde strips uit de verpakking en laat deze ook op KT komen.

- Maak een verdunning reeks Standaard 1 tm 4 volgens schema:

| Procedure voor standaarden in duplo | Procedure voor standaarden in triplo |
| --- | --- |
| Label 4 buizen S1 tm S4 | Label 4 buizen S1 tm S4 |
| Voeg 150µl GD toe aan S1 tm S4 | Voeg 150µl GD toe aan S1 |
| Voeg 150µl Kit standaard toe aan S1 en meng | Voeg 210 µl GD toe aan S2 tm S4 |
| Breng 50µl van S1 over naar S2 en meng | Voeg 150µl Kit standaard toe aan S1 en meng |
| Breng 50µl van S2 over aan S3 | Breng 70µl van S1 over naar S2 en meng |
| S4 is “nul” standaard en is alleen GD | Breng 70µl van S2 over aan S3 |
|  | S4 is “nul” standaard en is alleen GD |

- Maak voor iedere ELISA verse Kit standaard werkoplossingen.

- Maak een conjugaat werkoplossing volgens onderstaand schema (tot 6 uur na bereiding houdbaar).

| Aantal strips | Conjugaat 100x | GD |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10µL | 1.0mL |
| 3 | 15µL | 1.5mL |
| 4 | 20µL | 2.0mL |
| 5 | 25µL | 2.5mL |
| 6 | 30µL | 3.0mL |
| 7 | 35µL | 3.5mL |
| 8 | 40µL | 4.0mL |
| 9 | 45µL | 4.5mL |
| 10 | 50µL | 5.0mL |
| 11 | 55µL | 5.5mL |
| 12 | 60µL | 6.0mL |

- Mix het plasma voor het inzetten van de ELISA om zo zeker te zijn dat het IFN-γ geheel verdeeld over het monster zit.

- Breng 50µL conjugaat werk oplossing in de wells met een multichannel pipet.

- Voeg 50µL van het plasma monster aan indien mogelijk met een multichannel pipet.

- En voeg daarna de standaarden toe. Hieronder een schema hoe het best gepipetteerd kan worden. N= de NIL, A=Antigeen, M=Mitogeen

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | S1 | S1 | S1 | 5N | 5A | 5M | 13N | 13A | 13M | 21N | 21A | 21M |
| B | S2 | S2 | S2 | 6N | 6A | 6M | 14N | 14A | 14M | 22N | 22A | 22M |
| C | S3 | S3 | S3 | 7N | 7A | 7M | 15N | 15A | 15M | 23N | 23A | 23M |
| D | S4 | S4 | S4 | 8N | 8A | 8M | 16N | 16A | 16M | 24N | 24A | 24M |
| E | 1N | 1A | 1M | 9N | 9A | 9M | 17N | 17A | 17M | 25N | 25A | 25M |
| F | 2N | 2A | 2M | 10N | 10A | 10M | 18N | 18A | 18M | 26N | 26A | 26M |
| G | 3N | 3A | 3M | 11N | 11A | 11M | 19N | 19A | 19M | 27N | 27A | 27M |
| H | 4N | 4A | 4M | 12N | 12A | 12M | 20N | 20A | 20M | 28N | 28A | 28M |

- Meng het conjugaat met plasma/standaarden door de plaat 1 minuut op de microplaatshaker te zetten.

- Dek de plaat af met een deksel en incubeer bij KT voor 120 min±5 min. Zorg dat de plaat niet in direct zonlicht staat.

- Maak tijdens de incubatie een oplossing van de Wasbuffer 20x door 1 deel van de buffer met 19 delen demiwater op te lossen. (werkoplossing Wasbuffer is 2 weken houdbaar).

- Er moet genoeg wasbuffer zijn voor minstens 6 cycles waarvan er voor iedere well 400µL nodig is. Hierbij is het aanbevolen een automatische plaat wasser te gebruiken.

- Zorg dat er tussen de wasstappen minimaal 5 sec. inwerktijd is.

- Klop de platen na het wassen uit zodat er geen wasbuffer achterblijft.

- Voeg 100µL Enzym substraat oplossing toe, meng en incubeer bij KT voor 30 min. Zorg ook hier voor dat de plaat niet in direct zonlicht staat omdat dit de reactie kan verstoren.

- Voeg na de 30 min. incubatie 50µL Enzym Stop Buffer toe aan de welletjes en meng op microplaat shaker.

- Meet de Optical Densitity (OD) met een ELISA reader binnen 5 minuten nadat de reactie gestopt is. Bij het lezen wordt gebruik gemaakt van een 450nm filter met een 620nm-650nm referentie filter.

- Voer de resultaten in het Quantiferon®-TB Gold IT analyse software en concludeer.

Kwaliteitscontrole

De standaard OD waarde van Standaard 1 moet 0,600

De % CV voor Standaard 1 en Standaard 2 OD waardes moeten 15%

Replicatie van OD waarden van Standaard 3 en Standaard 4 mogen niet meer afwijken dan 0,040 optische densiteit eenheden.

De correlatie coëfficiënt (r) berekend van de standaard absorptie waardes van de standaarden moeten  0.98

De standaard OD waarde van Standaard 4 (Green Diluent) moet 0,150 zijn. Als deze waarde > 0,150 dan moet worden gekeken naar de wasstappen.

Wanneer er niet aan bovenstaande criteria word voldaan zal QuantiFERON®-TB Gold Analysis Software de test als invalid aanduiden en mogen de resultaten niet afgelezen worden.

# Protocol 3 Verdunningsreeks M. gordonae

Doel:

Het aantonen van het verschil in sensitiviteit in MB/BacT plastic flessen tov de glazen door een verdunningsreeks van M. gordonae te maken

Materiaal:

- M. gordonae stam op M7H10

- Vloeibare M. gordonae stam in MB/BacT flessen

- MB/Bact glazen flessen

- MB/BacT flessen (plastic) (Biomerieux  nr. 259797)

- MB/BacT Antibiotic Supplement Kit (Biomerieux  nr. 259760)

- MB/BacT Antibiotic Supplement

- MB/BacT Reconstitution Fluid

- Fysiologisch zout (FZ)

- Densicheck

- 1 ml spuiten met naald

- Steriele wattenstok

- 70% Alcohol

Methode:

- Maak een 0,5 McF suspensie door een paar M. gordonae kolonies met een steriele wattenstok in FZ te suspenderen. Sluit het buisje af met dop en vortex.

- Meet de waarde van de oplossing door het buisje te plaatsen in de Densicheck (roteer het buisje 360o voor het aflezen) en corrigeer door FZ bij de oplossing te druppelen.

- Vul buizen uit met 4.5 ml FZ en nummer deze.

- Voeg 0,5 ml van de 0,5 McF oplossing over in buis 1.

- Sluit af en vortex.

- Breng 0,5 ml van buis 1 over in buis 2.

- Sluit af en vortex.

- Herhaal deze procedure totdat de vooraf vastgestelde verdunning bereikt is.

- Zet voor iedere verdunning een MB/Bact glazen als wel een plastic fles klaar en vermeld de verdunning op de flessen.

- Desinfecteer de dop van de MB/BacT flessen met 70 % alcohol

- Laat de dop drogen.

- Voeg met een spuit 0,5 ml antibiotic supplement toe.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Ent met een spuit 0,5 ml per verdunning een glazen als wel een plastic MB/BactT fles met de verdunde oplossing.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Laad de flessen in de BacTAlert.

# Protocol 4: Filtreren van leidingwater

Doel:

Filtreren van leidingwater waardoor concentratie van bacteriën plaats vindt op het filter. Hierdoor wordt de opbrengst voor kweek en PCR vergroot.

Materiaal:

- 0,2 µm (porie) filter

- Filtratie apparaat

- Steriele 500 ml flessen ( 2x per monsterafname)

- Steriele buis met glasparels en   2,5 ml RNAse vrij water

- Positieve controle (M. gordonae verkregen uit patiënt opgelost in 500 ml demi water)

- Negatieve controle  (RNAse, DNAse vrij water)

- Alcohol 96%

- Brander

- Scalpel

- Pincet

- Steriele petrischalen

- Steriele trechters

Methode:

Op locatie:

Laat de kraan ruim 1 minuut (koud) doorlopen. Steriele 500 ml fles vullen (2x) onder zo steriel mogelijke omstandigheden met het leidingwater. Raak de kraan niet aan met de fles tijdens het vullen. Gevulde flessen zo gekoeld mogelijk vervoeren en dezelfde dag nog verwerken.

Laboratorium:

- Vul bekerglas met 96% alcohol en zet hier een pincet en scalpel in (minimaal 2 min voor gebruik).

- Steriliseer het filtratieapparaat door 96% alcohol op de zuigers te gieten, terwijl deze afzuigt.

- Zuigers met een brander flamberen, afkoelen en uitzetten.

- Pincet in vlam uitgloeien en af laten koelen.

- Leg met de steriele pincet de filter (met gladde kant boven) op de zuigers.

- Draai de steriele trechter stevig op het apparaat. Let erop dat de filter plat blijft liggen.

- Vul de trechter tot aan de rand met het leidingwater en zet apparaat aan.

- Blijf de trechter aanvullen tot al het leidingwater (500 ml) door de filter is gepasseerd. Zuig de filter niet droog!

- Trechter eraf draaien en filter in een steriele petrischaal leggen met een steriele pincet.

- Snijdt de filter in kleine vierkantjes (±0,5 cm) met behulp van een steriel scalpel.

- Stukjes filter overbrengen in buis met glasparels en 15 sec vortexen. (vloeistof=monster)

- Herhaal bovenstaande procedure met de positieve controle.

- Herhaal bovenstaande procedure met de negatieve op de zuiger waar eerst de positieve controle doorgelopen is. (Dit ter controle van het steriliseren van de zuiger).

# Protocol 5: Kweken van M. gordonae gefiltreerd uit leidingwater

Doel:

Kweken van M. gordonae uit leidingwater na waterfiltratie

Materiaal:

- Filtraatmonsters (protocol 4)

- Positieve controle (protocol 4)

- Negatieve controle (protocol 4)

- M7H10 agar (BD)

- 100 µl pipet

- 96% alcohol

- Pipetpunten

- Brander

- Steriele spatels

- 37ºC stoof (5%CO2)

- Löwenstein buizen

Methode:

- Steriliseer de spatels door deze in een 96% alcohol te zetten (minimaal 2 min. voor gebruik).

- Vortex 15 seconde de buizen met glasparels en het filtraatmonster, de positieve en negatieve controle.

- Breng 100µl van vloeistof mbv pipet op M7H10 plaat.

- Ent ook 100µl op Löwenstein ter controle voor de groei.

- Neem als controle M. gordonae stam mee, ent deze ook op zowel de M7H10 agar als de Löwenstein.

- Uitplaten met steriele spatel (uitgeflambeerd voor gebruik met brander)

- Platen wegzetten in 37ºC stoof (5%CO2 druk).

- Aflezen na 1,2 en 4 weken.

- Bij twijfel een ZN kleuring uitvoeren op kolonies met een eigeel droge morfologie.

- Wanneer het zuurvaste staven betreft M. gordonae realtime PCR (Protocol 6).

# Protocol 6: Aantonen van M.gordonae DNA in leidingwater door middel van RealTime PCR

Doel:

Aantonen van de aan- of afwezigheid van M. gordonae in leidingwatermonsters verkregen door waterfiltratie en aangetoond door RealTime PCR detectie van het antigeen 85A gen.

Materiaal:

- Filtraatmonsters (protocol 4)

- Negatieve controle (protocol 4)

- Positieve controle (protocol 4)

- Vortex

- Centrifuge

- Pipet

- Pipetpuntjes

- Proteïnase K (20mg/ml) (Roche 1087246 )

- Proteïnase K buffer (0,5% SDS, 21 mM Tris-HCL)

- EasyMAG nucleïnezuur extractie-systeem (BioMerieux)

- BSA

- Ultrapure water

- Taqman

- 100µM tmMgord-fw

- 100µM tmMgord-rv1

- 100µM tmMgord-fam

Plaatcentrifuge (Eppendorf)

Methode:

- Vortex nogmaals de filtraatmonsters en controles(protocol 4).

- Pipeteer zo veel mogelijk vloeistof over in 10 ml centrifuge buizen (±2,5 ml).

- Centrifugeer de buizen 5 minuten bij 4000rpm.

- Pipeteer het supernatant af.

- Resuspendeer de pellet in het overgebleven supernatant en pipeteer over in

1,5 ml epje.

- Voeg 25 µl Prot. K (20 mg/ml) + 225 µl prot. K buffer aan het epje toe en incubeer 1 uur in een 55ºC thermoshaker.

- Isoleer het DNA met de EasyMAG extractie-systeem, waarbij gekozen is voor een elutie in 60 µl.

- Maak een primers-probe pool:

  - 45µl tmMgord-fw

  - 15µl tmMgord-rv1

  - 10µl tmMgord-fam

430µl ultrapure water

- Maak een PCR Master mix:

  - 6,25 µl 4xJBZ mix

  - 2,5 µl primers-probe pool

  - 5,25 µl ultrapure water (RNAse en DNAse vrij)

  - 1 µl BSA

- Draai epjes met monsters en controles en Master mix af.

- Pippeteer 15 µl Mastermix bij 10µl DNA in de plaat.

- Sluit de plaat af met adhesive cover.

- Centrifugeer de plaat kort (30 sec. 500rcf Eppendorf plaatcentrifuge).

- Start Taqman(ABI7000) en SDS software voor analyse:

- 10 min 95oC

- 15 sec 95oC

- 1 min 60oC

Herhaal stap 2 en 3 voor 45 cycli.

- Interpreteer voor het aflezen van de resultaten of de PCR al dan niet remt door na de Ct waarde van PhHV te kijken:

  - Ct PhHV verdund ≤29,94

  - Ct PhHV onverdund ≤ 28,36

Bij hogere waardes remt de PCR en moet DNA her-isolatie worden uitgevoerd

volgens protocol 6A.

# Protocol 6A: Her-isolatie M. gordonae DNA mbv S.T.A.R. buffer.

Doel:

Het verwijderen van remming bij M. gordonae real time PCR door M. gordonae DNA isolaten te her-isoleren na invriezen in S.T.A.R. buffer.

Materiaal:

- Geïsoleerd DNA (monsters en controles van protocol 6)

- S.T.A.R. buffer (Roche 3335208)

- EasyMAG nucleïnezuur extractie-systeem (BioMerieux)

Methode:

- Voeg bij het geïsoleerde DNA 200µl S.T.A.R. buffer en vries de monsters overnacht in.

- Ontdooi te tweede dag de monsters en controles en isoleer opnieuw met behulp van de EasyMAG, elutie 60µl.

De isolatie monsters kunnen via M. gordonae real time PCR (protocol 6) verder verwerkt worden.

# Protocol 7: Inzetten en aflezen van keeluitstrijk mbv BacTAlert

Doel:

Aantonen van M. gordonae in keel door keeluitstrijk en kweek met behulp van MB/BacT

Materiaal:

- Afgenomen keeluitstrijk aan wattenstok (met Stuart medium)

- Buizen met 1 ml ultrapure water

- MB/BacT flessen (Biomerieux  nr. 259797)

- MB/BacT Antibiotic Supplement Kit (Biomerieux  nr. 259760)

- MB/BacT Antibiotic Supplement

- MB/BacT Reconstitution Fluid

- Fosfaatbuffer

- NaOH-citraat

- N-acetyl-L-cysteïne

- H2SO4  4 %

- 1 ml spuit

- 70% Alcohol

- Zoutzure alcohol 96%

- Carbolfuchsine

- Methyleenblauw

Methode:

Voorbereiding:

Suspendeer de wattenstok in 1 ml ultrapure water.

Voeg 50 ml NaOH-citraat toe aan een flesje met 250 mg cysteïne.

Noteer datum en tijd op het flesje (oplossing is 24 uur houdbaar bij 4ºC).

Uitvoering:

- Breng zo veel mogelijk patiëntenmateriaal over in een 50 ml puntbuis.

- Plaats de buizen dusdanig in een rek, dat ze elkaar niet kunnen raken.

- Voeg een gelijk deel NaOH-cysteïne oplossing toe.

- Sluit de buis af met de schroefdop.

- Meng op de vortex gedurende 30 sec.

- Laat de suspensie 15 min. ± 1 min. bij kamertemperatuur staan.

- Meng de suspensie op de vortex.

- Vul de buizen tot 45 ml aan met fosfaatbuffer.

- Meng de inhoud d.m.v. omschudden.

- Centrifugeer 15 min bij 2755 g.

- Giet bovenstaande vloeistof af.

- Voeg m.b.v. 1 ml spuit 0,7 ml fosfaatbuffer toe.

- Meng op vortex.

Inzetten van monster in MB/BacT flessen:

Bereiding antibioticumsupplement:

- Voeg 10 ml “reconstitution fluid” toe aan een flesje antibioticumsupplement.

- Noteer datum op het flesje. (Oplossing is 7 dagen houdbaar bij 4 °C).

Verwerk het voorbehandelde materiaal zo spoedig mogelijk.

- Desinfecteer de dop van de MB/BacT fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Voeg met een spuit 0,5 ml antibiotic supplement toe.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Ent met een spuit 0,5 ml sediment.

- Desinfecteer de dop van de fles met 70 % alcohol.

- Laat de dop drogen.

- Laad de flessen in de BacTAlert.

Verwerken van positieve kweekflessen:

- Wanneer de BacTAlert aangeeft dat de fles positief is wordt de fles uit de BacTAlert gehaald.

- Controleer of de kweek troebel is.

- Suspendeer de fles goed op vortex.

- Haal met een spuit wat suspensie uit de fles en breng 1 druppel aan op een objectglaasje.

- Laat deze drogen bij max. 40oC op een droogplaat.

- Fixeer door glaasje 3 keer door de vlam te halen.

Maak een controle preparaat:

- Positieve controle: M. kansasii, negatieve controle: E. coli

- Maak een suspensie van 1 McF in 1 ml FZ.

- Label objectglaasjes met: POS, NEG.

- Breng 1 druppel van elke stam op 1 glaasje.

- Laat drogen.

- Fixeer door de glaasjes 3 maal door de vlam te halen.

- Neem tijdens de kleuring altijd een controle preparaat mee om te kijken of de kleuring goed is uitgevoerd.

ZN kleuring:

- Filtreer de carbolfuchsine en breng op het glaasje.

- Verhit tot dampvorming zonder te koken.

- Kleur 2 min. met carbolfuchsine.

- Spoel af met water.

- Ontkleur 3 min. met zoutzure alcohol 96%.

- Spoel af met zoutzure alcohol 96%.

- Ontkleur 3 min. met zoutzure alcohol 96%.

- Spoel af met water.

- Kleur 2 min. met methyleenblauw.

- Spoel af met water.

- Laat het preparaat drogen aan de lucht.

Lees eerst het controle preparaat af en bij goedkeuring de preparaten.

Positief: Rode (slanke) staven

Negatief:Blauwe coccen of staven

# Protocol 8: Onderzoek naar temperatuur tolerantie M. gordonae

Doel:

Maximale temperatuur tolerantie bepalen van M. gordonae om contaminatie in kweken uit leidingwater weg te halen.

Materiaal:

- Waterbad met instelbare temperatuur

- Brander

- Steelpan met water

- Timer

- Steriele buis met 5 ml demi water

- M. gordonae stam

- M7H10 agarplaten

- Vortex

Methode

M. gordonae tolerantie bij 100oC

- Vul de buizen met 5 ml demiwater.

- Beënt de buizen met de M. gordonae stam en meng op vortex.

- Breng de steelpan met water aan de kook en plaatst hier de beënte buis in.

- Time voor 1, 5, 10 en 15 min en beënt iedere keer na deze tijdstippen een M7H10 plaat met een 10µL öse.

M. gordonae tolerantie bij 50oC

- Breng het waterbad op ’n temperatuur van 50oC.

- Zet ook hier een beënte buis met M. gordonae stam in.

- Time voor 5,10,15 en 30 min en beënt iedere keer na deze tijdstippen een M7H10 plaat met een 10µL öse.

- Zet platen weg bij 37C 5%CO2 druk.

- Beoordeel de platen na 1,2 en 4 weken.

# Protocol 9: Verwijderen contaminatie bij isolatie M. gordonae uit leidingwater

Doel:

Verwijderen van contaminatie mogelijk aanwezig in leidingwater ten behoeve van M. gordonae kweek.

Materiaal:

- H2SO4 4%

- NaOH 30%

- N-acetyl-L-Cysteïne

- Monsters van leidingwater

Methode:

- Water filtreren volgens protocol 4.

- Filter in 3 gelijke stukken snijden.

- 1 stuk filter behandelen met N-acetyl-L-Cysteïne (protocol Inzetten en aflezen van keeluitstrijk in een BacTAlert t/m inzetten MB/BacT flessen).

- 1 stuk filter behandelen voor 10 min met  4 ml 4% H2SO4  en daarna neutraliseren met 4 ml 30% NaOH.

- 1 stuk filter onbehandeld inzetten.

- Deze in kleine stukken snijden en volgens protocol 5 verwerken en op M7H10 platen enten.

- Kweken wegzetten bij 37oC bij 5% CO2 en beoordelen na enkele dagen incubatie. Vervolg beoordeling met tussenposen van 1 week.